太和县中医院医疗设备采购项目

竞争性磋商文件

采   购   人：   太和县中医院   （盖单位章）

采购代理机构：安徽金泉工程管理咨询有限公司（盖单位章）

2021 年 1 月

目    录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知及前附表	7

第三章 评审办法	21

第四章 合同书（格式）	27

第五章 技术规范	29

第六章  响应文件格式	64

# 第一章 竞争性磋商公告

太和县中医院医疗设备采购项目

竞争性磋商公告

项目概况

太和县中医院医疗设备采购项目的潜在供应商应在太和县中医院官网(http://www.thzyy.com) 或安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn）网站获取采购文件，并于 2021 年1月19日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目名称：太和县中医院医疗设备采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：一标包2.9万元 ；二标包30万元；三标包18万元；四标包30万元；五标包48万元；六标包61.1万元；七标包149万元。

最高限价：一标包2.9万元 ；二标包30万元；三标包18万元；四标包30万元；五标包48万元；六标包61.1万元；七标包149万元，超过视为无效报价。

采购需求：

| 标包 | 序号 | 采购内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 自动中药熏蒸器（儿童款） | 1套 |
| 二 | 1 | 血液透析用制水设备 | 1套 |
| 三 | 1 | 多导睡眠记录仪 | 1套 |
| 四 | 1 | 医用内窥镜摄像系统 | 1套 |
| 五 | 1 | 多道生理记录仪 | 1套 |
| 六 | 1 | 输液设备分析仪（输液泵/注射泵） | 1套 |
|  | 2 | 电气安全分析仪 | 1套 |
|  | 3 | 婴儿培养箱/辐射保暖台分析仪 | 1套 |
|  | 4 | 除颤器/经皮起搏器分析仪 | 1套 |
|  | 5 | 生命体征模拟仪 | 1套 |
| 七 | 1 | 半导体激光治疗仪(机） | 1套 |
|  | 2 | 超短波治(电)疗机(仪) | 1套 |
|  | 3 | 超声波治疗仪 | 1套 |
|  | 4 | 冲击波治疗仪 | 1套 |
|  | 5 | 短波紫外线治疗仪 | 1套 |
|  | 6 | 多功能牵引床（倒悬牵引床） | 1套 |
|  | 7 | 多功能牵引床 | 1套 |
|  | 8 | 多功能神经康复诊疗系统 | 1套 |
|  | 9 | 多功能训练器 | 1套 |
|  | 10 | 多体位康复训练床 | 1套 |
|  | 11 | 红外偏振光治疗仪 | 1套 |
|  | 12 | 颈椎牵引椅 | 1套 |
|  | 13 | 全自动恒温蜡疗机 | 1套 |
|  | 14 | 手功能康复机器人 | 1套 |
|  | 15 | 数字OT评估与训练系统 | 1套 |
|  | 16 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 1套 |
|  | 17 | 微波治疗机 | 1套 |
|  | 18 | 熏蒸治疗仪（双通道） | 1套 |
|  | 19 | 熏蒸治疗仪 | 1套 |
|  | 20 | 智能康复训练系统 | 1套 |
|  | 21 | 中低周波治疗系统 | 1套 |
| 具体详见第五章技术规范 |  |  |  |

合同履行期限：每个标包均为合同签订后10日历天完成安装

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：不做资格要求

3.本项目的特定资格要求：

3.1 投标供应商具有独立法人资格，具有有效的营业执照；

3.2投标供应商如为制造商，则应具有医疗器械生产许可证（有效期内）；投标供应商如为经销商，则应具有相应资格的医疗器械经营或备案许可证（有效期内）；

3.3 投标供应商所投产品要求（“进”字号医疗器械注册证、医疗器械注册证或备案凭证）详见第五章技术规范。

## 三、获取采购文件

自采购公告发布之日起，凡有意参加的供应商，可在太和县中医院官网(http://www.thzyy.com) 或安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn）免费下载采购文件。

## 四、响应文件提交

1、截止时间： 2021年 1月19日9点30分（北京时间）（从磋商文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日）

2、地点：太和县中医院急诊科三楼职教室(太和县团结西路59号）。

3、逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件将被拒收。

## 五、开启

时间：同响应文件提交截止时间。

地点：同响应文件提交地点。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1、投标保证金：一标包1000元；二标包4500元；三标包2700元；四标包4500元；五标包7200元；六标包9200元；七标包21000元，用信封密封好开标现场随同投标文件同时递交。

2、成交结果网上公示后5日内（出现质疑投诉等依法需要暂停和不可抗力的因素除外），成交供应必须完成成交通知书领取、履约保证金缴纳、合同签订等事宜；否则采购人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还，并追究其法律责任

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：　太和县中医院

地    址：　太和县团结西路59号

联系方式：　13966592236

## 2.采购代理机构信息（如有）

名    称：安徽金泉工程管理咨询有限公司

地　　址：安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场E座办2601室

联系方式：18255875578

## 3.项目联系方式

项目联系人：孟主任

电　　 话：13966592236

2021年1月8日

第二章 供应商须知及前附表

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 太和县中医院医疗设备采购项目 |
| 2 | 采购人 | 采 购 人：太和县中医院 地 址：太和县团结西路59号 联 系 人：孟主任 电 话：13966592236 |
| 3 | 采购代理机构 | 代理机构：安徽金泉工程管理咨询有限公司 地 址：安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场E座办2601室 联 系 人：孙工 电 话：18255875578 |
| 4 | 合同履行期限 | 每个标包均为合同签订后10日历天完成安装 |
| 5 | 采购范围 | 竞争性磋商文件范围内所有内容采购及服务 |
| 6 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 最高响应上限 | 一标包2.9万元 ；二标包30万元；三标包18万元；四标包30万元；五标包48万元；六标包61.1万元；七标包149万元。 供应商响应报价高于或等于最高响应上限的作无效标处理。 |
| 9 | 质量标准 | 符合采购需求。 |
| 10 | 供应商资格 要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、本项目 不接受 联合体磋商； 3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商： （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； （2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； （3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； （4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 4、 投标供应商具有独立法人资格，具有有效的营业执照； 5投标供应商如为制造商，则应具有医疗器械生产许可证（有效期内）；投标供应商如为经销商，则应具有相应资格的医疗器械经营或备案许可证（有效期内）； 6 投标供应商所投产品要求（“进”字号医疗器械注册证、医疗器械注册证或备案凭证）详见第五章技术规范。 |
| 11 | 响应报价方式 | 一次性报价 |
| 12 | 响应文件份数 | - 响应文件的纸质版文件份数：正本1份；副本2份，密封提交。 |
| 13 | 密封要求和封套上写明 | 太和县中医院医疗设备采购项目 标包 响应文件 在2021年1月19日9时30分之前不得开启 供应商名称： （盖响应单位公章） 供应商地址： |
| 14 | 响应文件递交截止时间及地点 | 响应文件递交截止时间：2021年1月19日 9 时 30 分（北京时间）； 响应文件递交地点：太和县中医院急诊科三楼职教室(太和县团结西路59号）。 |
| 15 | 磋商时间和地点 | 磋商时间：2021年1月19日 9 时 30 分（北京时间） 磋商地点：太和县中医院急诊科三楼职教室(太和县团结西路59号） |
| 16 | 响应有效期 | 自响应截止之日起60日历天 |
| 17 | 是否接受联合体响应 | 不接受 |
| 18 | 踏勘现场 | 不组织，供应商自行踏勘 |
| 19 | 响应预备会 | 不召开 |
| 20 | 对分包的要求 | 不允许 |
| 21 | 供应商的替代方案 | 不允许提交 |
| 22 | 供应商提出问题的递交方式、截止时间 | - 本项目受理异议（质疑）单位是： - 采 购 人：太和县中医院 - 地 址：太和县团结西路59号 - 联 系 人：孟主任 - 电 话：13966592236 - 代理机构：安徽金泉工程管理咨询有限公司 - 地 址：太和县人民南路兴和花园院内安徽金泉工程管理咨询有限公司 - 联 系 人：韦孟海 - 电 话：18966835533 - 电子邮箱：ahjinquan@126.com - 本项目受理投诉的单位是：太和县中医院纪检办公室， - 地 址：太和中医院 - 格式要求：采用财政部于2018年2月1日发布的《政府采购供应商质疑函范本》和《政府采购供应商投诉范本》，书面递交。 竞争性谈判文件的澄清、修改将在太和县中医院官网(http://www.thzyy.com)发布。答复内容及澄清或修改内容为竞争性磋商文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。所有潜在供应商自行在网上查询查看，无需以书面形式回复。采购代理机构将不再另行通知各供应商。供应商对竞争性磋商文件的澄清、修改未能及时查询的，由此引起的一切责任均由供应商自行负责。 |
| 23 | 磋商保证金 | 磋商保证金：（人民币）一标包1000元；二标包4500元；三标包2700元；四标包4500元；五标包7200元；六标包9200元；七标包21000元。 用信封密封好，开标现场随同响应文件同时递交。 |
| 24 | 履约保证金 | 担保形式：■现金 □保函 担保金额：履约担保金额为成交合同金额的5%，转入采购人指定的账户，待服务期满质量验收合格后无息退还。（中标人在收到中标（成交）通知书5日内将履约保证金转入采购人指定的账户，否则，采购人将取消其中标资格，其投标保证金不予退还。） |
| 25 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 26 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 27 | 付款方式 | 安装验收合格后，甲方收到乙方出具等额的发票30日内，付合同全款的90%，余款10%为质保金，保修期为 年；在合同质保期满后，经结算无乙方需要承担保修费用的，甲方一次性无息支付给乙方。。 |
| 28 | 供应商参加磋商会议的要求 | 供应商法定代表人或其授权代理人应携带： 法定代表人授权委托书及本人身份证原件签名报到参加磋商会。 |
| 29 | 招标代理 服务费 | 按招标代理服务费标准：一标包1000元；二标包4500元；三标包2700元；四标包4500元；五标包7200元；六标包9200元；七标包21000元。 该项费用包含在投标报价中，投标人自行考虑不得单独列项。 中标人的投标保证金转化为代理费，未中标的投标保证金现场退回。 |
| 30 | 特别提示 | 废标条款： 1）串通响应或弄虚作假或有其他违法行为的。 串通响应行为是指： （a）不同供应商的响应文件内容存在非正常一致的； （b）不同供应商的响应报价或报价组成异常一致或呈规律性变化的； （c）不同供应商委托同一人响应； （d）不同供应商的响应文件载明的项目管理班子成员出现同一人的； （e）不同供应商的响应文件相互混装的； （f）不同供应商的响应文件由同一单位或同一人编制的； （g）不同供应商使用同一人或企业资金缴纳磋商保证金（如有）； （h）不同供应商聘请同一人或同一中介机构为其响应提供技术或经济咨询服务的； 2）逾期送达的响应文件； 3）供应商未依时提交磋商保证金或金额不足的（如有）； 4）响应文件有关内容未按规定加盖供应商印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；由委托代理人签字或盖章的，但响应文件无有效的“授权委托书”原件的； 5）响应文件份数、装订、密封和标记不符合竞争性磋商文件要求的；响应文件未胶装的。 6）供应商在一份响应文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准； 7）被阜阳市招投标监督管理部门或行业主管部门取消投标资格并在处罚期内的； 8）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。 9） 响应文件中的报价表及其它内容相应位置处没有签字、盖章的。 10）响应文件中响应报价、设计周期或其它实质性要求不能满足竞争性磋商文件要求,或作出的承诺与竞争性磋商文件中提供的磋商申请及声明样本中相关内容相抵触或有遗漏的。 11）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。 12）供应商递交两份或多份内容不同的响应文件； 13）响应报价高于或等于最高响应上限的。 14）响应文件中存在采购人不能接受的其它实质性条件。 15）法律、法规规定的其它情形。 |
| 31 | 其他要求 | - 本项目资金全部中医院自筹资金，为了尽快推进本项目的实施，做出以下特殊要求： 1、供应商只有2家时，对这2家继续进行谈判； 2、供应商只有1家时，对这家继续进行单一来源采购。 - 注：如本要求与竞谈文件其他条款不一致时，以本要求为准。 |

## 二、供应商须知

### 1．总  则

1.1项目概况

1.1.1根据有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性磋商采购。

1.1.2本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.4本采购项目服务对象：见供应商须知前附表。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1本采购项目的资金来源：自筹资金。

1.2.2本采购项目的资金落实情况：已落实。

1.3采购范围、最高响应上限、标段、设计周期和质量要求

1.3.1本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2最高响应上限：见供应商须知前附表说明。

1.3.3 本采购项目的标段划分：见供应商须知前附表。

1.3.4 本采购项目的设计周期：见供应商须知前附表。

1.3.5 本采购项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.4供应商资格要求

1.4.1 本项目资格、能力及信誉：见供应商须知前附表。

1.4.2本项目是否接受联合体：见供应商须知前附表。

1.4.3供应商不得存在下列情形之一：

(1)法定代表人为同一人。

(2)为本项目前期准备提供设计或咨询服务的。

(3)为本项目为本项目的代建人。

(4)为本项目提供采购代理服务的。

(5)与本项目的代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的。

(6)与本项目的代建人或采购代理机构相互控股或参股的。

(7)与本项目的代建人或采购代理机构相互任职或工作的。

(8)被责令停业的。

(9)被暂停或取消响应资格的。

(10)财产被接管或冻结的。

(11)在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的。

1.5费用承担

供应商是否愿意参与本次响应活动完全是自主决定的，应自行承担与参加本次响应活动有关的一切费用。不论响应的结果如何，在任何情况下，采购人均无义务和责任承担这些费用。

代理服务费：详见供应商须知前附表。

代理服务费由成交人支付，含在响应报价的单价和合价中，供应商自行考虑，不得单列。成交人领取成交通知书之前支付。

供应商应承担下述费用：供应商准备和参加响应活动发生的一切费用。

1.6保密

参与采购响应活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

采购响应文件使用的语言文字均须为中文，专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

本项目不组织踏勘现场。但供应商有必要自行踏勘现场，以便于更好的熟悉采购内容，更好的结合现场实际情况编制响应文件。

1.10响应预备会

本项目不组织召开响应预备会。

1.11分包

本项目不允许分包。

1．12供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容，明确其所称全部事项、格式、条款和规范等各项具体要求。如果没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或没有对响应文件做出实质性响应，根据有关条款规定，其响应有可能被拒绝，其风险应由供应商自行承担。

### 竞争性磋商文件

### 2.1竞争性磋商文件的组成

竞争性磋商文件包括：

(1）竞争性磋商公告

(2）供应商须知及前附表

(3）评审办法

(4）合同书

(5）技术规范

（6）响应文件格式

根据本章第2.2 条和第2.3条对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2竞争性磋商文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，及时提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以电子邮件形式，要求对竞争性磋商文件予以澄清。

2.2.2竞争性磋商文件的澄清在响应截止时间5天前，以网上公布方式发布给所有潜在的供应商。如果澄清发出的时间距响应截止时间不足5天，可能影响响应文件编制的，相应推迟响应截止时间。

2.2.3所有领取竞争性磋商文件的供应商有义务在网上太和县中医院官网(http://www.thzyy.com) 或安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn）自行查询资料，无需以书面形式回复。采购代理机构将不再另行通知各供应商。供应商对竞争性磋商文件的澄清、修改未能及时查询的，由此引起的一切责任均由供应商自行负责。

2.3竞争性磋商文件的修改

2.3.1在响应截止时间5天前，采购人发布修改竞争性磋商文件的内容。修改竞争性磋商文件的时间距响应截止时间不足5天且影响响应文件编制的，相应推迟响应截止时间。

2.3.2以网上形式发布修改内容的，所有购买竞争性磋商文件的供应商有义务在网上自行查询，无需以书面形式回复。

2.3.3当竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

### 响应文件

### 3.1响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

见响应文件格式

3.2响应报价

3.2.1供应商应按竞争性磋商文件的格式要求填写相应表格。

3.2.2供应商应在响应文件中注明拟提供货物的单价明细和总价。

3.2.3报价内容包括完成本项目竞争性磋商文件需求的费用。

3.2.4供应商在响应截止时间前修改报价一览表中的响应总报价，应同时修改报价清单中相应报价。

3.2.5除非竞争性磋商文件另有规定，只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致响应无效。

3.2.6采购人不建议供应商采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行响应报价，其优惠可直接计算并体现在各项响应报价的单价中。

3.2.7除政策性文件规定以外，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.3响应有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长响应有效期的，将以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效，但供应商有权收回其磋商保证金。（如有）

3.4资格审查

该项目采用资格后审，供应商须提供以下证件复印件加盖供应商公章：

- 营业执照或事业法人证书；

- 供应商须知前附表要求的相关资质证书；

注：以上条款中任何一条不具备，其响应文件按无效响应文件处理。以上资格评审项目的证明材料均须将复印件加盖供应商公章装订在响应文件中。

3.5备选响应方案

本项目不接受备选响应方案。

3.6响应文件的编制和标记

3.6.1 响应文件必须按上述序号或顺序编制，并按规定格式填写响应文件资料清单。响应文件一律胶装，否则作无效标处理。

3.6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

3.6.3 供应商应按照竞争性磋商文件的要求，规范、明确、准时的提交响应文件。如果没有按照竞争性磋商文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。根据有关条款规定，其响应有可能被拒绝。

3.6.4除非有特殊要求，竞争性磋商文件不单独提供采购响应文件货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

3.6.5 响应文件必须对竞争性磋商文件有关设计周期、响应有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围、人员配备等实质性内容作出响应。

3.6.6 响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按竞争性磋商文件规定的格式由供应商的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件不得进行涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，响应文件不予评审。

3.6.7响应文件分，正本壹份、副本贰份。

3.6.8响应文件的正本与副本应分别装订成册。

### 4．响应文件密封、递交

4.1 响应文件的密封

4.1.1响应文件均需胶装，供应商应将响应文件正本、所有副本用封套密封,封面表明正本或副本；（拒收散件和活页装订的响应文件）

4.1.2封套封面均应：

⑴写明项目名称、项目编号、供应商名称、供应商地址并密封加盖公章。

⑵按供应商须知前附表注明的时间、地址递送至磋商地点。

4.1.3响应文件的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应按竞争性磋商文件拟定的格式填写有关内容；正副本不一致时，以正本为准。

4.1.4未按本章4.1.1、4.1.2、4.1.3条要求密封和加写标记的响应文件，将不予接收。

4.2响应文件的递交

4.2.1 响应截止时间：见供应商须知前附表。

4.2.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3供应商递交响应文件后应由法定代表人或其授权委托代理人在响应文件递交表确认书上签字确认。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.3响应文件的修改与撤回

4.3.1供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应，但这种修改和撤回，必须在规定的响应截止日期前，并以书面形式通知采购人或其委托的代理机构。在响应截止时间后，供应商不得再要求修改或撤回其响应文件。

4.3.2 供应商的修改书或撤回通知书，应按规定进行编制、密封、标记和递交，且在内层封套上标明“修改”或“撤回”字样。

4.3.3在响应截止日期与竞争性磋商文件规定的有效期终止日之间的这段时间内，供应商不能撤回响应文件，否则其磋商保证金将被没收（如有）。

### 5．磋商会

5.1磋商时间和地点

将在供应商须知前附表规定的时间和地点进行磋商，并邀请所有供应商的法定代表人或授权委托人准时参加磋商会。

5.2磋商程序

5.2.1主持人按下列程序召开磋商会：

(l）采购人及监督人员到场情况。

(2）宣布磋商纪律。

（3）公布在响应截止时间前递交响应文件的供应商名称。

（4）由供应商代表检查各自响应文件的密封情况。

(5）宣布竞争性磋商顺序

(6）磋商会议结束,进入磋商阶段；

(7）本次磋商程序为一轮磋商。

### 6．磋商

6.1磋商小组

6.1.1 磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数3人及以上单数。磋商小组成员的名单在成交结果确定前应当保密。

6.1.2 有下列情形之一的，不得担任磋商小组成员：

(1）供应商或供应商的主要负责人的近亲属。

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。

(3）与供应商有经济利益关系，可能影响对响应公正评审的。

(4）曾因在采购响应文件、评审以及其他与采购响应有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

磋商小组成员有前款情形之一的，应当主动提出回避。

6.2磋商原则

磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评审

磋商按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞争性磋商响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

### 7．合同授予

7.1合同授予标准

7.1.1如无特殊原因和情况，磋商小组将对实质上响应竞争性磋商文件要求的供应商按照竞争性磋商文件规定的办法确定成交候选人的先后顺序。买方将把合同授予实质上响应竞争性磋商文件要求的、报价合理的成交推荐单位。

7.1.2评审结果公告

磋商小组的评审结果公告将在太和县中医院官网(http://www.thzyy.com) 或安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn）上公告。

7.1.3评审结束后根据需要，有可能对成交候选人进行实地考察。在考察过程中，发现有弄虚作假、业绩不实、挂靠、违法转包等行为的，取消其成交候选人资格，没收其磋商保证金（如有）。

7.2成交通知书

7.2.1在响应有效期满之前将以书面形式通知成交人，其响应已被接受。

7.2.2采购人将不对成交和未成交的原因作任何解释。

7.3签订合同

7.3.1成交人应在成交通知书发出之日起7日内（具体时间、地点见成交通知书）与采购人签订合同。竞争性磋商文件、成交人的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其磋商保证金不予退还（如有）；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投设备的装运方式、交货地点及服务等作适当调整的权利。卖方必须在接到买方的变更要求后及时根据本条款提出的调整内容做出同意与否的答复。

7.4履约保证金：见供应商须知前附表。

### 8．重新采购

8.1重新采购

有下列情形之一的，将对该项目重新采购：

(1)响应截止时，供应商不足法定家数的。

(2)经磋商小组评审后有效供应商不足法定家数的。

9．纪律和监督

9．1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购响应活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通响应或者与采购人串通响应，不得与磋商小组成员串通谋取成交，不得以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。参加磋商会人员：本项目的授权委托人或法定代表人，以上人员须按时到场参加磋商会，否则响应文件不予评审。

9.3对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得与采购人或者供应商串通，滥用职权影响对响应文件的客观公正评审，磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

9.4对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5异议、投诉

详见供应商须知前附表

投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，招标投标监督管理部门将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，记入“不守信投标记录档案”，并在相关网络平台公告，同时将报请行政监管部门处理。

①一年内三次以上投诉均查无实据的；

②捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

③其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

11．解释权

11.1本竞争性磋商文件的解释权属于采购人。

11.2未尽事宜，按有关法律法规的规定执行。

# 第三章 评审办法

| 项目评审表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、初审指标 |  |  |
| 序号 | 评审内容 |  |
| 1 | 营业执照 | 有效的营业执照（或事业单位法人证书）复印件加盖供应商公章。 |
| 2 | 供应商名称 | 与营业执照（或事业单位法人证书）一致 |
| 3 | 合同履行期限 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
| 4 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 5 | 供应商资质和投标产品资质 | 符合招标公告要求 |
| 6 | 信用中国官网查询 | 符合招标公告要求 |
| 7 | 签字盖章 | 符合竞争性磋商文件要求 |
| 8 | 磋商保证金 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
| 9 | 政府采购法第二十二条 | 以投标文件中的“磋商申请及申明”为评审依据 |
| 磋商小组对磋商响应文件及供应商进行初审指标评审（初步评审），有一项不符合评审标准的，作无效标处理。 |  |  |
| 注：以上所涉及的证件复印件加盖公章放入响应文件内。 |  |  |

- 详细评审评定表

| 评审因素 |  | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（30分） |  | 30 | 投标文件通过初步评审且投标报价最低的为评标基准价（评标委员会认为低于成本价的除外），其投标报价得30分，其他投标人的投标报价得分按照以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分，得分保留两位小数，第三位四舍五入。 |
| 技术分 （70分） | 技术参数 | 30 | 一、二、三、四包：加★的参数为主要参数项，有1项不满足的扣5分；其他参数有1项不满足的扣3分，技术参数项30分扣完为止； 五包：加★的参数为主要参数项，有1项不满足的扣10分；其他参数有1项不满足的扣5分，技术参数项30分扣完为止； 六包：所有参数中有1项不满足的扣3分，技术参数项30分扣完为止； 七包：加★的参数为主要参数项，有1项不满足的扣10分；其他参数有1项不满足的扣3分，技术参数项30分扣完为止。注： - 带“★”参数应附制造商公开发布的印刷资料或技术白皮书或产品检验报告证明。 - 技术规格偏离（响应）表中最好注明页码并在证明资料中明确标记出来。 - 中标后需提供样机验证参数，虚假应标追究相关责任。 |
|  | 设备性能 | 10 | 评委会根据各供应商所投产品的性能特点与配置情况进行横向比较赋分，优的得10分，中得5分，差不得分。 |
|  | 综合评价 | 10 | 评委会根据各供应商所投产品的品牌知名度、市场占有率、技术先进性及质量保证体系等因素进行横向比较赋分，优的得10分，中得5分，差不得分。 |
|  | 售后服务 | 10 | 服务管理制度健全、保障措施完善、维保方式科学、维保内容全面、质保期满后的维保费用低廉、时间保证到位，在销售区域有售后服务机构，横向比较赋分，优的得10分，中得5分，差不得分。 |
|  | 质保期 | 10 | 在质保期2年的基础上，每增加1年得5分，满分10分。 |

备注：评标办法中涉及的所有证书等证明资料其复印件均需加盖公章胶装在响应文件中。

本项目采用综合评分法，总分为100分，按评审后综合得分由高到低顺序排列，由磋商小组推荐1-3个成交候选人，得分相同的，按最终响应报价由低到高顺序排列，得分且最终响应报价都相同的，在采购人及监督单位的监督下在开标现场由报价相同的供应商现场抽签确定排序。

1.磋商小组依据本章磋商标准规定对磋商响应文件进行评审。

2. 磋商原则

遵循公平、公正、科学、择优的原则。

3. 磋商小组组成及职责

3.1磋商小组

磋商小组由采购人依法组建。所有磋商小组成员推举产生磋商小组组长。

3.2 磋商小组的职责

磋商小组应当根据磋商办法，对磋商响应文件进行评审和比较，向采购人推荐1-3成交候选人或根据采购人的授权直接确定成交供应商。各评委独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对各自评审结果负责，并在磋商报告上签字确认。对磋商结论持有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。磋商小组成员拒绝在磋商报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意磋商结论。磋商小组应当对此作出书面说明并记录在案。

4. 磋商程序

磋商准备、初步评审（初审指标评审）、详细评审。

4.1磋商准备

磋商小组熟悉磋商工作情况：

(1)听取采购人或者其委托的采购代理机构对竞争性磋商项目情况的介绍。

(2)阅读、研究竞争性磋商文件和相关磋商资料，获取磋商所需要的重要信息和数据,至少应了解和熟悉以下内容：竞争性磋商的目标、竞争性磋商项目的范围和性质、竞争性磋商文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

(3)熟悉竞争性磋商文件规定的磋商标准和磋商方法及在磋商过程中需要考虑的相关因素。

(4)核对磋商工作用表。

4.2初步评审

符合性评审和资格评审。磋商小组依据上述标准对磋商响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，视为未通过，不得进入磋商程序，磋商响应文件作无效标处理。

4.3磋商

4.3.1由本项目磋商小组分别与各供应商进行磋商。在正式磋商前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和诚信声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合磋商要求的前提下，才能参与正式磋商。

4.3.2在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

4.3.3在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

4.3.4所有供应商在磋商时做出的所有书面承诺须由供应商法人授权代表签字。

4.4 推荐成交候选人：

4.4.1经初步评审、详细评审后，按综合得分由高到低的次序推荐1～3名成交候选人。

4.4.1成交候选人在公示期间接受社会监督，一经发现涉嫌伪造现象，将取消其成交资格，磋商保证金将予以没收（如有）。为便于对弄虚作假行为查实，更好的对成交人进行监督管理。

5.3 磋商响应文件的澄清和补正

5.3.1在磋商过程中，磋商小组应以书面形式要求供应商对所提交的磋商响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

5.3.2 澄清、说明和补正不得改变磋商响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清、说明和补正属于磋商响应文件的组成部分。

5.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

5.4 磋商结果

5.4.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交供应商外，磋商小组按照评审结果推荐 1-3名成交候选人，并标明排列顺序。

5.4.2 磋商小组完成磋商后，应当向采购人提交书面磋商报告。

5.4.3依法必须进行招标的项目，采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商,依次类推;或重新招标。

6、供应商有以下情形之一的，初步评审后其响应作废标处理：

1）串通响应或弄虚作假或有其他违法行为的。

串通响应行为是指：

（a）不同供应商的响应文件内容存在非正常一致的；

（b）不同供应商的响应报价或报价组成异常一致或呈规律性变化的；

（c）不同供应商委托同一人响应；

（d）不同供应商的响应文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

（e）不同供应商的响应文件相互混装的；

（f）不同供应商的响应文件由同一单位或同一人编制的；

（g）不同供应商使用同一人或企业资金缴纳磋商保证金（如有）；

（h）不同供应商聘请同一人或同一中介机构为其响应提供技术或经济咨询服务的；

2）逾期送达的响应文件；

3）供应商未依时提交磋商保证金或金额不足的（如有）；

4）响应文件有关内容未按规定加盖供应商印章或未经法定代表人或其委托代理人签 字或盖章的；由委托代理人签字或盖章的，但响应文件无有效的“授权委托书”原件的；

5）响应文件份数、装订、密封和标记不符合竞争性磋商文件要求的；响应文件未胶装的。

6）供应商在一份响应文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准；

7）被太和县招投标监督管理部门或行业主管部门取消投标资格并在处罚期内的；

8）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。

9） 响应文件中的报价单及其它内容相应位置处没有签字、盖章的。

10）响应文件中响应报价、设计周期或其它实质性要求不能满足竞争性磋商文件要求,或作出的承诺与竞争性磋商文件中提供的磋商申请及声明样本中相关内容相抵触或有遗漏的。

11）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

12） 供应商递交两份或多份内容不同的响应文件；。

13）响应报价高于或等于最高响应上限的。

14）响应文件中存在采购人不能接受的其它实质性条件。

15）法律、法规规定的其它情形。

7、响应文件的澄清和补正

7.1 在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

7.2澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

7.3磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

8. 适用范围 ：适用于本项目。

# 第四章 合同书（格式）

- 政府采购服务类采购合同（参考）

业主方（甲方）：

服务方（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

本项目经批准采用竞争性磋商采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方，为进一步明确双方的责任，确保合同顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

被服务方通过见证方组织的招标投标活动，经评标委员会的评审并经项目招标领导小组批准，决定将本项目采购合同授予中标人。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，买卖双方商定同意按如下条款和条件签订本合同：

1、服务、服务的名称、技术规格和数量

本合同所采购服务、服务的名称、技术规格和数量在中标人响应文件“供货及投标报价表”中有明确规定。

2、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 本项目招标文件及答疑、更正公告；

- 本项目中标公告；

- 中标人提交的响应文件及书面承诺函；

- 补充协议。

3、 合同金额

根据招标文件要求及中标人承诺，本合同的总金额为     元(人民币大写：     ),分项价格在中标人响应文件的投标报价表中有明确规定。

4、付款条件及付款方式

付款方式：安装验收合格后，甲方收到乙方出具等额的发票30日内，付设备全款的90%，余款10%为质保金，保修期为   年；在合同货物质保期满后，经结算无乙方需要承担保修费用的，甲方一次性无息支付给乙方。

5、项目完成时间

中标人应于合同签字生效后至合同执行结束，完成合同规定的全部责任与义务，提交一份完整的核查报告，由被服务方进行验收。

6、其他

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请采购管理机关调解，调解不成，按以下第（   ）项方式处理：（1）根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向阜阳仲裁委员会申请仲裁。（2）向合同交货地有管辖权的人民法院起诉。

7、合同附件及其效力

下列文件作为合同附件，与合同具有同等法律效力，顺序在前的具有优先解释权；

（1）招标文件；（2）报价文件；（3）通知书… …

8、补充

9、合同生效本合同一式六份，经甲乙双方授权代表和见证方签字盖章后立即生效。

10、合同有效期

本合同自     年   月   日至     年   月   日有效

11、本合同共叁页，壹拾壹条。

采购人（甲方）：                         中标人（乙方）：

（公章）                                （公章）

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电话：                                    电话：

年   月   日                             年   月   日

# 第五章 技术规范

一标包： 自动中药熏蒸器（儿童款）

| 1 | 货物名称 | 自动中药熏蒸器（儿童款） |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途、功能与要求 | 配合中药，供熏蒸治疗用。 |
| 4 | 认证要求 | 具备有效医疗器械注册证 |
| ★5 | 配置要求 | 可供身高140cm以下儿童做局部熏蒸（颈、肩、脊柱、下肢）和露头式全身熏蒸 |
| 6 | 主要技术参数 | 综合参数 |
| 6.1 | 治疗时间 | 0-60min |
| 6.2 | 治疗温度范围 | 30-45℃ |
| 6.3 | 最大注液量 | ≥18L |
| 6.4 | 自动进水 | 具备 |
| 6.5 | 液位检测 | 具备高中低动态检测 |
| ★6.6 | 熏蒸温度保护功能 | ≥2路独立超温保护装置，具备蒸汽温度监测控制 |
| 6.7 | 自动防干烧功能 | 具备低液位或缺液时自动防干烧功能 |
| 6.8 | 自动控温功能 | 具备 |
| 6.9 | 自动送中药蒸汽 | 具备 |
| 6.10 | 均匀治疗舱内温度 | 确保温度恒定 |
| 6.11 | 加热器 | 304工业级加热器，温度单区控制 |
| 6.12 | 显示方式 | 数码显示 |
| ★6.13 | 杀菌消毒功能 | 臭氧消毒杀菌，避免交叉感染 |
| ★6.14 | 安全功能 | 全自动电脑控制，超温、缺液报警；自动定时、漏电保护功能等 |
| ★6.15 | 外形尺寸 | 长度＜1800mm 宽度＜650mm 高度＜1000mm |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

二标包：血液透析用制水设备

| 1 | 货物名称 | 血液透析用制水设备 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途、功能与要求 | 适用于供医疗机构制备多床血液透析和相关治疗用水，涉及的水包括：粉末制备浓缩液用水、透析液制备用水、透析器复用用水。 |
| 4 | 认证要求 | 具备有效医疗器械注册证 |
| 5 | 配置要求 | 由原水增压泵，罐式过滤器，滤芯式过滤器，软化器，炭吸附罐，反渗透装置，后输送管路组成 |
| 6 | 主要技术参数 | 综合参数 |
| 6.1 | 产水水质要求 | 产品水中化学污染物和微生物指标符合YY0572-2015规定要求（提供证明材料） |
| ★6.2 | 主要工艺 | 双级反渗透系统，一二级直接耦合，直供供水 |
| ★6.3 | 产水量 | ≥3600L/H（25℃室温）（提供证明材料） |
| 6.4 | 溶解盐去除率 | ≥98%（提供证明材料） |
| 6.5 | 回收率 | ≥60%（提供证明材料） |
| 6.6 | 膜壳结构 | 不锈钢卫生级膜壳 |
| 6.7 | 输送管路设计 | 无死腔 |
| 6.8 | 开关机冲洗功能 | 具备 |
| 6.9 | 快速清洁反渗透内环境 | 具备 |
| 6.10 | 具备夜间脉动冲洗功能 | 系统可根据使用者的意图设置机器定期间断制水，防止炎热的夏季水管道微生物快速繁殖 |
| 6.11 | 具备一键式化学消毒 | 电动阀门执行操作,无需任何手动阀门操作（提供证明材料） |
| 6.12 | 具备应急转换 | 一二级之间可以相互切换，保证透析的不间 |
| 6.13 | 具备光报警功能 | 中文提示故障原因，报警状态等信息，方便诊断（提供证明材料） |
| 6.14 | 报警功能 | 具备压力，流量，电源及电导超标等报警 |
| 6.15 | 控制系统 |  |
| 6.15.1 | PLC | 进口品牌PLC |
| 6.15.2 | 操作屏幕类型 | 进口品牌真彩触摸屏 |
| 6.15.3 | 中文操作菜单 | 具备 |
| 6.15.4 | 密码保护功能 | 具备 |
| 6.16 | 扩展IT连接和远程监控 | 具备 |
| 6.17 | 工作时间 | 具备可配合透析装置自动停止工作及按照使用者的要求设定 |
| 6.18 | 可升级温度补偿功能 | 提高冬天产水量 |
| 6.19 | 预处理设置 | 沙过滤，炭过滤，软化器，全部采用进口品牌过滤桶，自动多路,配备不锈钢紧密过滤器（提供证明材料） |
| ★6.20 | 水泵 | 全系统水泵均采用丹麦格兰富品牌 |
| ★6.21 | 反渗膜 | 进口海德能或陶氏数量8040尺寸8支 |
| 6.22 | 主机管路 | 采用316L不锈钢卫生级管道，内外惰性气体保护的自动环缝焊接工艺，三通要求采用顺流式设计，以降低水流阻力 |
| 6.23 | 主机机架 | 采用不锈钢方管焊接型机架，表面拉丝处理，方管管壁厚度≥2mm |
| 6.24 | 万向轮 | ≥4个万向轮，可以方便移动主机，并设置金属地脚固定机架位置 |
| 6.25 | 阀门 | 卫生级304不锈钢阀门，线性调节压力和纯水产量。所有的阀门，流量计，压力表均设置在设备的正前方立面，便于操作和记录（提供证明材料） |
| 6.26 | 控制箱 | 碳钢喷塑控制箱，防溅水设计，配置排风扇和塑胶百叶窗，耐酸碱防水的大画幅PC材质不干胶开关标签。柜内设置说明书存放的文件盒。（提供证明材料） |
| 6.27 | 平衡水器 | 厚度≥1.5mm以上的圆柱形304不锈钢拉丝平衡水器，平衡进水压力 |
| 6.28 | 电磁阀 | 进口品牌电磁阀 |
| 6.29 | 平衡水器排放阀 | 具备 |
| 6.30 | 进水方式 | 液位开关配合进口品牌电磁阀自动控制平衡水器进水 |
| ★6.31 | 病房管路 | 品牌CPVC（满足高温消毒）管道和阀门 |
| ★6.32 | 病房恒压装置 | 采用德国斯德宝耐腐蚀PVC稳压装置（提供证明材料） |
| 6.33 | 其他 | 可与现有热消毒设备对接 |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

三标包：多导睡眠记录仪

| 1 | 货物名称 | 多导睡眠记录仪 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途、功能与要求 | 适用于检测睡眠时发生的呼吸事件,可记录成人和4岁以上（含4岁）的儿科患者的脉搏血氧饱和度、脉搏率、体位、胸腹呼吸运动、呼吸气流和鼾声。 |
| 4 | 认证要求 | 具备“进”字号有效医疗器械注册证 |
| 5 | 配置要求 |  |
| 6 | 主要技术参数 |  |
| 6.1 | 导联数 | ≥30导（SpO2、 脉搏率、脉搏波、ECG*1、EEG*2、EOG*2、 EMG*2、收缩压、舒张压、平均动脉压、胸式呼吸、腹式呼吸、压力、压力式气流、压力式鼾声、躯体活动、体位、三维运动感应XYZ*3、相位角、收缩压PTT、舒张压PTT等） |
| 6.2 | 操作方式 | 彩色触摸屏操作 |
| 6.3 | 显示内容 | 在屏幕上显示实时心率数值和波形，实时血氧数值和波形，实时脉搏波形和脉率数值，并可进行探头连接信号检测，防止设备未连接或连接有误 |
| 6.4 | 信号处理 | 快速滤波，≥12位模数转换，采样频率可调 |
| 6.5 | 设备小巧便携 | 整套系统都可安装在患者身上(包括主机和探头)，监测过程中患者可在睡眠室自由活动 |
| 6.6 | 供电方式 | 内置可充电锂电池直流供电，降低传统干电池的日常损耗及环境污染，并可在数据记录过程中减少交流电的干扰;在记录过程也可以给设备充电续航，并延长记录时间 |
| 6.7 | 存储空间 | ≥512M |
| 6.8 | 实时在线监测功能 | 具备 |
| ★6.9 | 实时在线查看并记录监测数据 | 患者在监测室自由活动时电脑控制端可实时在线查看并记录监测数据 |
| 6.10 | 自动夜间睡眠/觉醒分析 | 具备 |
| ★6.11 | 连续无创血压监测功能 | 可监测连续的、每搏的血压波形趋势和数值；可结合整晚的睡眠数据给出完整的动态睡眠血压报告 |
| ★6.12 | 胸腹相位角分析功能 | 通过计算胸腹相位角的度数，并出具相位角分析报告，当患者气流探头脱落时，也可以根据胸腹相位角的度数计算呼吸暂停指数 |
| ★6.13 | 心电散点图分析功能 | 根据单象限散点图分布情况来辅助诊断窦性心搏、室性早搏、心房颤动等相关病症 |
| 6.14 | 患者报告导出格式 | WORD、EXCEL、 PDF、SPSS等 |
| 6.15 | 原始数据导出格式 | 可导出EDF、RIFF、EXE文件，同时可将所需要的原始和分析数据的波形及趋势直接导出为图片格式，软件亦可进行同一数据的不同人员分析结果比较 |
| 6.16 | 自动压力滴定功能 | 可连接任意品牌呼吸机进行Auto自动压力滴定，同时可开通连接品牌呼吸机远程压力滴定功能端口，实现电脑终端调节呼吸机压力，并将压力导入至PSG的标准报告内 |
| 6.17 | 操作界面 | 全中文操作界面 |
| 6.18 | 工作站 |  |
| 6.18.1 | 显示器 | ≥24寸 |
| 6.18.2 | 主机 | 品牌电脑主机，硬盘≥500G，内存≥4G |
| 6.19 | 监视器 |  |
| 6.19.1 | 监视器数量 | ≥2 |
| 6.19.2 | 监视器尺寸 | ≥24寸 |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件（耗材）单独报价 |  |

四标包：医用内窥镜摄像系统

| 1 | 货物名称 | 医用内窥镜摄像系统 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途、功能与要求 | 供临床机构进行内窥镜手术时，对体内手术区域视频成像用。 |
| 4 | 认证要求 | 具备有效医疗器械注册证 |
| ★5 | 配置要求 | 全数字高清摄像系统主机、摄像头、内窥镜LED灯冷光源主机、内窥镜系统专用监视器、内窥镜专用台车、高清图文工作站等；主机摄像系统，LED冷光源，需同一品牌 |
| 6 | 主要技术参数 | 综合参数 |
| 6.1 | 医用鼻内窥镜摄像机 | 含摄像主机和摄像头 |
| ★6.1.1 | 图像传感器 | 原装进口COMS (需提供证明材料） |
| 6.1.2 | 消光速度 | ≤0.15s |
| 6.1.3 | 摄像头防水级别 | 8级防水，防止手术过程中水浸润 |
| ★6.1.4 | 水平分辨率 | ≥1200线(TVL)（需提供证明材料） |
| ★6.1.5 | 有效像素 | ≥1920 *1080P（需提供证明材料） |
| 6.1.6 | 平均色差值 | ≤20：16（需提供证明材料） |
| 6.1.7 | 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 6.1.8 | 调焦范围 | 2--200mm |
| 6.1.9 | 扫描频率 | ≥60HZ |
| 6.1.10 | 信噪比 | ≧50dB |
| 6.1.11 | 最低照度 | F1.2时≦0.5Lux |
| 6.1.12 | 一键冻结 | 具备 |
| 6.1.13 | 白平衡方式 | 全自动 |
| ★6.1.14 | 高清输出端口 | ≥3（需提供证明材料） |
| 6.1.15 | 专属手机APP | 具备 |
| 6.1.16 | 屏幕尺寸及类型 | ≥5寸彩色液晶屏 |
| 6.2 | 内窥镜LED冷光源 |  |
| ★6.2.1 | LED光源 | 进口LED发光组件 |
| 6.2.2 | LED发光寿命 | ≥2万小时 |
| 6.2.3 | 色温 | 3000K-7000K，发光颜色纯，无杂光（需提供证明材料） |
| 6.2.4 | 光输出孔直径 | 10mm |
| 6.2.5 | 照度 | ≥1100000LUX（需提供证明材料） |
| 6.2.6 | 导光束长度 | ≥300mm |
| 6.3 | 内窥镜监视器 |  |
| 6.3.1 | 屏幕尺寸 | ≥24寸 |
| 6.3.2 | 屏幕比例 | 16:9 |
| 6.3.3 | 分辨率 | ≥1920×1080 |
| 6.3.4 | 色彩 | ≥1070万 |
| 6.3.5 | 对比度 | ≥700:1 |
| 6.3.6 | 视角 | 178/178 |
| 6.3.7 | 响应时间 | ≤14ms |
| 6.4 | 高清图文工作站 |  |
| 6.4.1 | 病人登记 | 病人基本信息的输入、修改；医院科室信息的选择输入；检查号的修改 |
| 6.4.2 | 病人管理 | 权限管理：分多级用户权限管理 检索病人； 打印列表：对按条件检索出的病人资料进行列表打印 批量打印：对按条件检索出的病人资料进行批量打印报告单 数据可以选择性导出导入 |
| 6.4.3 | 图像动态实时显示，冻结，全屏放大 | 具备 |
| 6.4.4 | 图像采集方式 | 具备手动采集、脚踏采集等采集方式 |
| 6.4.5 | 实时跟踪、采样 | 长时间的动态录像，电影回放，播放录像二次采样 |
| 6.4.6 | 数据压缩存储功能 | 高保真图形压缩文件处理,大容量数据存储，数码保存大体标本照片 |
| 6.4.7 | 图像和报告在同一窗口 | 便于边写报告边看图像 |
| 6.4.8 | 缓存采集功能 | 医生可以一边给已采集图像的病人录入诊断信息，同时给下面的病人采集图像 |
| 6.4.9 | 标准化诊断格式 | 全面描述检查部位的各个细节 |
| 6.4.10 | 规范的开放性专家系统词库/模板 | 专家词库/模板可以随时进行修改和补充 |
| 6.4.11 | 正常报告一键完成 | 具备 |
| 6.4.12 | 报告设计模块 | 输出报告任意设计，自动生成彩色图文一体化的诊断报告 |
| 6.4.13 | 报表设计模块 | 可以根据医生的需要，自由生成日报表、月报表、特殊病种报表、自由选择报表内容等 |
| 6.4.14 | 统计模块 | 对选择时间内按性别、年龄、检查医生、送检医生、送检科室、收费情况、检查部位、诊断结论情况等进行统计，产生日报表，周报表，月报表，年报表等 |
| 6.4.15 | 查询结果 | 可以直接打印，也可以生成电子文档 |
| 6.4.16 | 工作站主机 | 品牌电脑 |
|  | 存储容量 | ≥100万幅高清图片或连续录像≥100小时以上 |
| 6.5 | 设备仪器台车 | 金属材质，五层设计 |
| 6.6 | 打印机 | 品牌彩色打印机 |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

五标包：多道生理记录仪

| 1 | 货物名称： | 多道生理记录仪 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量： | 1套 |
| 3 | 产品用途、功能与要求： | 适用于通过体表心电导联电极、心脏内导管电极和有创压力换能器，采集人体体表心电、心腔内心电信号和心脏各房室腔内及血管腔内压力信号，用于心脏电生理检查、射频消融、冠脉造影、起搏器植入、血流动力学评价等心脏介入手术中 |
| 4 | 认证要求： | 具备有效医疗器械注册证。 |
| ★5 | 配置要求： | 通道≥64道 |
| 6 | 主要技术参数： |  |
| 6.1 | 显示系统 |  |
| 6.1.1 | 屏幕尺寸 | ≥24寸液晶高分辨率显示器×2（两台显示器均可同时实时显示） |
| 6.1.2 | 显示颜色 | 多种颜色自主选择 |
| 6.1.3 | 屏速 | ≥8档 |
| 6.2 | 体表导联 |  |
| 6.2.1 | 导联显示 | I、II、III、aVR、aVL、aVL、aVF、V1、V2、V3、V4、V5、V6共12导联 |
| 6.2.2 | 心率显示范围 | ≥30—300次/分 |
| ★6.2.3 | 共模抑制 | ≥80dB |
| 6.2.4 | 噪声 | ≤15uVp-p |
| 6.2.5 | 采样率 | 4.0KHZ/CH |
| 6.2.6 | 输入阻抗 | ≥5MΩ |
| 6.2.7 | 灵敏度控制 | ≥4档 |
| 6.2.8 | 高通滤波 | ≥4档 |
| 6.2.9 | 低通滤波 | ≥3档 |
| 6.2.10 | 陷波 | 50HZ |
| 6.3 | 心内信号 |  |
| 6.3.1 | 通道数量 | ≥48道 |
| 6.3.2 | 高通滤波 | ≥10档 |
| 6.3.3 | 低通滤波 | ≥6档 |
| 6.3.4 | 灵敏度控制 | ≥8档 |
| 6.4 | 压力信号 |  |
| 6.4.1 | 心内压力信号通道 | 有创血压 ≥2道 |
| 6.4.2 | 测量范围 | ≥0—300mmHg |
| 6.4.3 | 调零 | 具备 |
| 6.4.4 | 灵敏度控制 | ≥4档 |
| 6.5 | MAP |  |
| 6.5.1 | MAP路数 | ≥2道 |
| 6.5.2 | 高通滤波 | 多档可选 |
| 6.5.3 | 低通滤波 | 多档可选 |
| 6.5.4 | 输入阻抗 | ≥100 MΩ |
| 6.6 | 程控刺激 |  |
| 6.6.1 | 刺激 | 连续刺激、R波感知、RS2方式等 |
| 6.6.2 | 输出模式 | S1S1、S1S2、S1S2S3、S1S2S3S4、S1S2S3S4S5,RS2和72次/分、紧急起搏 |
| 6.6.3 | 脉冲步长 | ≥8档 |
| 6.6.4 | 脉冲幅度 | 0V—8V 可调 |
| 6.6.5 | 脉宽 | ≥0.5～1.5ms |
| 6.6.6 | 脉冲间期 | 60ms-6000ms |
| 6.7 | 电脑主机参数 |  |
| 6.7.1 | 操作平台 | WINDOWS系统 |
| 6.7.2 | CPU | 四核处理器 |
| 6.7.3 | 内存 | ≥4G |
| 6.7.4 | 硬盘 | ≥500G |
| 6.7.5 | 显卡 | 独显 |
| 6.7.6 | DVD光盘刻录存储系统 | 标配 |
| 6.7.7 | 打印系统 | 激光打印机一台 |
| 6.8 | 软件 |  |
| 6.8.1 | 软件搭载 | 有内置程控刺激系统界面，中文界面 |
| 6.8.2 | 同步记录 | 标配 |
| 6.8.3 | 存储及回访 | 标配 |
| 6.8.4 | 射频消融仪界面 | 标配 |
| 6.8.5 | 图形及病理资料处理功能 | 标配 |
| 6.8.6 | T波减影 | 标配 |
| 6.8.7 | 双心率值显示 | 标配 |
| 6.8.8 | 心内通道导联激动顺序对比 | 标配 |
| 6.8.9 | 心内通道发放起搏和刺激功能 | 标配 |
| 6.8.10 | 有创血压微分值 | 标配 |
| 6.8.11 | 自动存储、归类查找功能 | 标配 |
| 6.8.12 | 血流动力学检测功能 | 标配 |
| 6.8.13 | 可兼容各品牌三维标测系统 | 支持 |
| 6.8.14 | 除颤功能 | 标配 |
| 6.9 | 安全级别 | Ⅰ类，CF级 |
| 7 | 售后服务要求： |  |
| 7.1 | 400或800售后服务专线 | 具备 |
| 7.2 | 制造商具有完善的售后服务渠道 | 具备 |
| 7.3 | 整机原厂质保 | 整机2年，包含全部部件。 |
| 7.4 | 保修响应时间 | 报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时。 |
| 7.5 | 售后服务承诺书 | 制造商售后服务承诺书 |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 若有耗材： | 单独报价 |

六标包：

1、输液设备分析仪（输液泵/注射泵）

| 1 | 货物名称 | 输液设备分析仪（输液泵/注射泵） |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途 | 用于输液泵、注射泵质控； |
| 4 | 认证要求 |  |
| 5 | 配置要求 |  |
| 5.1 | 主机及附件，软件和用户手册，20ml注射器，3通鲁尔锁塑料活塞，排液管，溶液，USB数据传输线，适配器，电池充电器、电源等 |  |
| 5.2 | 一体式提手设计，便于携带 |  |
| 5.3 | 电池支持≥9小时连续运行，可随时携带操作 |  |
| 5.4 | 具备兼容各种输液泵注射泵 |  |
| 5.5 | 软件可通过PC控制设备、显示结果和打印结果 |  |
| 6 | 主要技术参数 |  |
| 6.1 | 流速测量 方法：测量一段时间的容积，计算流速； 量程：0.5ml/h-1000ml/h； 准确度：流速测量准确度流速在16ml/h至200ml/h且容积大20 ml时为读数的1 % ± 1 LSD;在实验室条件下，容积大于10 ml时为读数的 2% 土 1 LSD； 最长测试时间：电池续航10小时 |  |
| 6.2 | 容积测量 方法：直接测量容积 量程：0.06ml-999ml 准确度：流速在16 ml/h至200 ml/h且容积大于20 ml时为读数的1 % 土1 LSD。在实验室条件下，容积大于10 ml时为读数的 2 % ± 1 LSD； 最长测试时间：电池续航10小时 |  |
| 6.3 | 压力测量 在进气口测量压力 量程：0psi-45psi或以mmHg、Bar和KPa为单位的同等数值 准确度：在实验室条件下为满量程的1 % ±1 LSD。 |  |
| 6.5 | 常规技术指标：存储100次测试结果，意外断电保存测试结果，附带PC控制软件，独立电池供电，工作温度：15 °C至30 °C ，储存温度：排出所有液体时为-20 °C至+40 °C |  |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

2、电气安全分析仪

| 1 | 货物名称 | 电气安全分析仪 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途 | 电气安全检测 |
| 4 | 认证要求 |  |
| 5 | 配置要求 |  |
| 5.1 | 便携、简单易用，倾斜支架设计 |  |
| 5.2 | 融合模拟器、万用表和电气安全分析仪的功能 |  |
| 5.3 | 可更换的电源保险丝，保护现场设备 |  |
| 5.4 | 120 V时20 A的电流能力 |  |
| 5.5 | 软件可通过PC控制设备标准化测试流程、将结果与标准限值比较、生成/保存报告并提供总体数 字数据管理 |  |
| 6 | 主要技术参数 |  |
| 6.1 | 电压： 量程（电源电压）90 Vac 〜132 Vacrms, 180 V ac 〜264 V acrms 量程（可达电压）0 Vac- 300 Vac rms 精度±(2 %读数 + 0.2 V) 电压测试 电源电压和点对点 |  |
| 6.2 | 接地电阻： 模式 2端子 测试电流 >200mAac 量程 0Ω-2Ω 精度 ±（2%读数+0.015Ω） 电阻测试 接地电阻和点对点 |  |
| 6.3 | 设备电流： 模式 ACrms 量程 0A〜20A 精度 + 5 %读数+ （2个字0.2 A,取较大值） 占空比 15 A〜20 A，5分钟打开/5分钟关闭 10A〜15A, 7分钟打开/3分钟关闭， 0A〜10A连续 |  |
| 6.4 | 漏流 模式 AC + DC （T-rms值） 仅限AC 仅限DC 患者负载选择（输入阻抗）AAMlESl-1993 Fig. 1, IEC 60601: Fig 15 波峰系数 ≦3 量程 0uA 〜199.9uA ，200 uA 〜1999 uA ，2 mA 〜10mA 频率响应/精度 DC — 1 kHz ： ±（1% 读数+（1 uA或1 LSD, 取较大值）） 1 kHz 〜100 kHz ： ±（2 %读数+（1 uA或l LSD, 取较大值）） 1 kHz 〜5 kHz (电流〉1.6 mA)：±（4%读数+（1 u A或 1 LSD, 取较大值） 100 kHz 〜1 MHz：±（5%读数+（1uA或1 LSD，取较大值）） 漏电流测试 接地线（地线）、机架（外壳）、导联至地（患者）、导联至导联 （患者辅助）、导联隔离（应用部件的电源）、直接设备、直接 应用部件、替代设备、替代应用部部件、点对点 应用部分电源的测试电压 100 %电源 |  |
| 6.5 | 差分漏电流 量程 75uA 〜199uA ，200uA 〜2000uA ,2 mA 〜20 mA 精度 ±10 %读数+ （2个字或0.2 uA,取较大值） |  |
| 6.6 | 绝缘电阻 量程 0.5 MΩ 〜20 MΩ，20 MΩ 〜100 MΩ 精度 ±(2 % 读数+ 0.2MΩ) ±(7.5 %读数 + 0.2MΩ) 源测试电压 500 V de ，250 V de 绝缘电阻测试 电源-PE、AP-PE、电源PE、电源NE（非接地可触导电部件） 和AP-NE（非接地可触导电部件） |  |
| 6.7 | ECG性能波形 精度 ±2% ，±5%幅值，仅限2 Hz方波，固定为1 mV导联II级配置 波形：速率 室颤 ECG复合波形（BPM）: 30、60、120、180和240 方波（50%占空比）（Hz）： 0.125和2 正弦波（Hz）: 10、40、50、60和 100 三角波（Hz）: 2 脉冲(63 ms脉宽)：30 BPM和60 BPM |  |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

3、婴儿培养箱/辐射保暖台分析仪

| 1 | 货物名称 | 婴儿培养箱/辐射保暖台分析仪 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途、功能与要求 | 适用于婴儿培养箱/辐射保温台的质控检查。 |
| 4 | 认证要求 |  |
| 5 | 配置要求 |  |
| 6 | 主要技术参数 | 综合参数 |
| 6.1 | 主要特性 |  |
| 6.1.1 | 参数测量 | 多参数测量，可同步测量湿度、气流、噪声强 度和6个不同点的 温度（ 5个对流温度/辐射温 度、表面温度），选配的皮肤加热 器组件可测 量培养箱皮肤温度传感器 |
| 6.1.2 | 界面语言 | 中文界面，可从8种不同的语言界面中选择 |
| 6.1.3 | 检测兼容 | 兼容测试各种婴儿培养箱和辐射保暖台 |
| 6.1.4 | 标准 | 合规，符合全球标准，包括IEC 60601-1-19、 IEC60601 -2-20 和EEC60601 -2-21,和中国计量校 准规范《JJF 1260-2010》 |
| 6.1.5 | 实时显示 | 实时显示，即时判断。实时数据和测试结果 （通过/失败）即时 出现在LCD屏幕上 |
| 6.1.6 | 测试结果下载 | 无线功能，支持无线蓝牙，快速方便的下载测试结果 |
| 6.1.7 | 自动化测试 | 自动化，可创建个性化测试序列，实现自动化测试 |
| 6.1.8 | 便携性 | 便携紧凑，重量低于4Kg |
| 6.1.9 | 技术指标 |  |
| 6.2 | 物理指标 |  |
| 6.2.1 | 外壳 |  |
| 6.2.2 | 尺寸（高x宽x长， 无传感器） | 23 cm x 21 cm x 6 cm |
| 6.2.3 | 总重量 | 3.9 kg |
| 6.2.4 | 带有传感器的重量 | 1.4 kg |
| 6.2.5 | 橡胶圆盘（5） | (5) 2,5 kg |
| 6.2.6 | 手提箱 | 1.1 kg |
| 6.2.7 | 电源 |  |
| 6.2.8 | 电源适配器-通用电压 | 输入：100 V至240V,带有50HZ/60HZ适配器 输出：15 V直流电，最大电流1.3A |
| 6.2.9 | 内置可充电锂离子电池 | 7.4V, 7.8Ah，58 Wh,以30秒的采样率，电池寿命可达24小时 |
| 6.3 | 测量和测试规格 |  |
| 6.3.1 | 婴儿培养箱传感器（T1-T5） | 5个传感器 范围：0°C至50 °C 精度：土 0.05 °C 显示分辨率：0.01 °C |
| 6.3.2 | 辐射保暖台传感器（铝盘） | 5个铝制圆盘 范围：0°C至50 °C 精度：±0.2 °C 显示分辨率：0.01°C |
| 6.3.3 | 相对湿度 | 范围：0% 至 100% 精度：相对湿度土 3%RH （0%至10%非冷凝） 显示分辨率：0.1%RH |
| 6.3.4 | 气流 | 范围：在35 °C,相对湿度50%时，0.2 m/sec至2.0 m/sec 精度：+0.1 m/sec 显示分辨率：0.01m/sec |
| 6.3.5 | 噪声 | 30 dB(A)至 100 dB(A) 精度：士 5 dB（A） 显示分辨率：O.ldB(A) IEC-61672-1 2 类 31.5 Hz 至 8 kHz (二级声度计) |
| 6.3.6 | 表面温度 | -5°C 至 60°C 精度：±0.5°C 显示分辨率：0.05°C |
| 6.3.7 | 带参考温度计的皮肤温度 | 0 °C 至 50 °C 精度：± 0.05 °C 分辨率显示：0.01 °C |
| 6.4 | 环境规格 |  |
| 6.4.1 | 工作温度 | 10 °C 至 40 °C |
| 6.4.2 | 储存温度 | -20 °C 至 60 °C |
| 6.4.3 | 湿度 | 10 %至90 %非冷凝 |
| 6.4.4 | 海拔 | 2000M |
| 6.4.5 | 防水防尘等级 | IP-20 |
| 6.4.6 | 安全 |  |
| 6.4.7 | IEC 61010-1 | 过压类别无，污染等级2级 |
| 6.4.8 | IEC 61326-1 | 基础 |
| 6.5 | 电磁兼容性（EMC） |  |
| 6.6 | 无线模块列表 |  |
| 6.6.1 | FCC （美国）符合（A类） | FCC ID： X3ZBTMOD3 |
| 6.6.2 | IC （加拿大工业局）符合 | IC： 8828A-MOD3 |
| 6.6.3 | CE （欧洲）认证 | CE0051 |
| 6.7 | 无线电台 |  |
| 6.7.1 | 频率范围 | 2,412 MHz 至 2,483 MHz |
| 6.7.2 | 输出功率 | 10 mW |
| 6.8 | 界面 |  |
| 6.8.1 | 导航按钮 | 电源开/关、测试、选择、后退以及方向键 |
| 6.8.2 | 用户偏好 | 调整背光、显示亮度并设置时钟 |
| 6.8.3 | 查看验证历史 | 具备 |
| 6.8.4 | 冋看和运行分析仪上的模板 | 机载测试自动化允许普通和自定义测试模板 |
| 6.8.5 | 回看过去保存和存储的测试结果 | 具备 |
| 6.8.6 | 模板 | 数据采集和测试的持续时间和频率 |
| 6.8.7 | 选择用户偏好 | 测量单位，在笔记本电脑上査看并打印测试结果 |
| 6.8.8 | 查看电池寿命 | 指示器带显示剩余电量 |
| 6.8.9 | 界面语言 | 英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、巴西葡萄牙语， 简体中文、日语 |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

4、除颤器/经皮起搏器分析仪

| 1 | 货物名称 | 除颤器/经皮起搏器分析仪 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途 | 用于除颤仪质控； |
| 4 | 认证要求 |  |
| 5 | 配置要求 |  |
| 5.1 | 可选负载附件提供多种负载，；兼容Lown、Edmark、梯形、双相波和脉冲双相波除颤技术；兼容AED技术；最高级别的测量精度：±1%读数+0.1J；隔离ECG电极，适用于标准 的临床信号；可充电电池 |  |
| 5.2 | 便于携带 |  |
| 5.3 | 可充电电池 |  |
| 5.4 | 内置起搏器品牌选项； |  |
| 5.5 | 软件可通过PC控制设备、显示结果和打印结果 |  |
| 6 | 主要技术参数 |  |
| 6.2 | 能量输出测量：兼容除颤器波形:Lown、Edmark、梯形、直流双相和交流脉冲双相 自动量程测量：0.1 J 〜600J 精度：0.1J 〜360 J： ± 1 %读数+0.1 J360J 〜600J: ± 1 %读数+0.1 J，典型值。注：对于脉冲双相除颤器，规定的精度：两种量程均为土（1.5%读数+0.3 J） 负载电阻：50Ω 精度：1%。非感性（＜ 2 u H） 充电时间测量： 量程：0.1s-100s 精度：± 0.05 s,典型值 同步测试（心脏复律） 远迟时间测量 时序窗口： ECGR波形峰值至除颤器脉冲峰值 量程：-120 ms至380 ms；先从120 ms开始测量至R波形峰值至高达380 ms，随后是R波形测量自动除颤器测试ECG波形 正常窦性心律：10 BPM〜300 BPM, 1 BPM步长 室颤：粗调和微调 单形室性心动过速：120 BPM〜300 BPM, 1 BPM步长 多形室性心动过速：5种类型 心脏收缩 |  |
| 6.3 | ECG波形 ECG通用技术指标：导联配置12引脚模拟；RA、LL、LA、RL和V1-6独立输出 引脚间阻抗：1000Ω 心率精度：1%标称值 ECG幅值 参考导联：导联11（默认）或导联I 设置：0.05 mV 〜0.45 mV,步长 0.05 mV 和 0.5 mV 〜5 mV，步长 0.05 mV 精度：土 2 %设置（导联II）, ±5 %所有其它导联和除颤器胸电极 ECG正常窦律 速率：10BPM 〜360BPM, 1 BPM步长 除颤器输入负载的ECG 同导联II幅值，但限制为±4 mV ECG性能波 方波：2 Hz和0.125 Hz 三角波：2 Hz和2.5 Hz 正弓玄波：0.05 Hz、0.5 Hz、5 Hz、10 Hz、40 Hz、50 Hz、60Hz> 100 Hz、150 Hz和200 Hz 脉冲：30 BPM和60 BPM, 60 ms脉冲宽度 R波检测 波形：Haver-triangle 速率：30 BPM、60 BPM> 80 BPM、120 BPM^ 200 BPM和250 BPM 宽度：8 ms> 10 ms> 12 ms和20ms 〜200 ms, 10 ms步长 精度:± 1 %设置0.2 mV 抗扰性 正弦波，工频：50 Hz或60 Hz(± 0.5 Hz)，幅值：OmV 〜10mV(步长0.5 mV ±5%) 心率失常选项 与起搏器交互（仅限Impulse 7000DP） 室上性 早搏 室性 传导 经静脉起搏，起搏器峰值和宽度可选 |  |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

5、生命体征模拟仪

| 1 | 货物名称 | 生命体征模拟仪 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途 | 用于监护仪质控 |
| 4 | 认证要求 |  |
| 5 | 配置要求 |  |
| 5.1 | 各参数传感器计精度满足计量规程要求 |  |
| 5.2 | 体积小、轻便、具有集成可充电锂电池 |  |
| 5.3 | 多功能模拟仪测试心电图(包括胎儿心 电图与心律失常)、呼吸、体温、有创血压、 心输出量/心导管、无创血压、血氧饱和度以及 Rainbow多波长波形 |  |
| 5.4 | 板载可自定义患者预设与自动定序，可进行快 速/方便的测试 |  |
| 5.5 | PC接口软件提供可自定义的程序/检查清单，远程PC控制测试设备以及数据传输 |  |
| 6 | 主要技术参数 |  |
| 6.1 | 正常窦性心律波形 ECG参考 指定的心电图幅值用于导联II （校准），从R波基线到峰值。所有其他导联均与之成比例 正常窦性心律 12导联配置，且独立输出参考至右脚（RL）。输出到10个通用 心电图导联线，用不同颜色标记AHA与IEC标准 高值输出 0.2 V/mV 土 BNC连接器上可用心电图幅值设置的5 % 幅值 0.05 mV至IJ0.5 mV （以 0.05mV 递増）；0.5 mV到5mV （以 0.25 mV递增） 幅值精度 ±（2 %设置 + 0.05 mV） ECG速率 10 BPM -360 BPM, 1 BPM 步长 心率精度 ±1%设置 ECG波形选择 成人（80毫秒）或小儿（40毫秒）QRS用时 ST段抬高 仅成人模式。-0.8mV - +0.8mV（以0.1mV递增）其他增量：+0.05mV到-0.05mV 开机默认 60 BPM、1.0mV，成人QRS及0 mV的ST段抬高 |  |
| 6.2 | 起搏器波形 起搏器脉冲 幅值 0（关）、± 2、±4、±6、±8、± 10、± 12、± 14、 ± 16、± 18、士 20、± 50、± 100、± 200、±500 及± 700mV，用于导联11（参考导联） 精度 参考导联II: ±（5%设置+ 0.2mV） 所有其他导联：土 （10 %设置+ 0.4 mV） 起搏器脉冲宽度 0.1 ms> 0.2 ms> 0.5 ms> 1 ms 和 2 ms ± 5% 起博性心律失常 心房80 BPM 异步75 BPM 需要频繁的窦性脉动 需要偶尔的窦性搏动 房室顺序 刺激无效（一次） 无功能 开机默认 幅值5mV，宽度1毫秒，心房波形 |  |
| 6.3 | 心律失常 基线正常窦性心律 80 BPM PVC病灶 左侧病灶，标准定时（除非指定 室上心律不齐 房颤（粗或细）；房扑；窦性心律不齐；漏搏（一次）；房性心动过速;发作性心房心动过速；窦性心律；以及室上心动过速 早搏心律不齐 早搏心房收缩（PAC）；早搏窦性收缩（PNC）; PVC1左心室；PVC1云心室，早期；PVC1左心室，RonT; PVC2右心室; PVC2右心室，早期；PVC2右心室，RnnT；以及多源性PVC 室性心律不齐 每分钟PVC6、12或24;频繁的多源性PVC;二联脉；三联脉；多个PVC（—次进行2、5或11个PVC）;单心室心动过速（120至IJ300BPM，以5BPM递增）；多心室心动过速（5种类型）;颤室（粗或细）; 及心率停止 传导缺陷 一、二或三级心传导阻滞；以及右或左束支阻滞 高级心脏生命支持 可电击无脉停搏心律 室颤（粗），室颤（细），不稳定的多形室性心动过速 不可电击无脉停搏心律 心脏收缩 症状性心动过缓 窦性心动过缓（< 60 BPM） 二度房室传导阻滞，默比兹I型 二度房室传导阻滞，默比兹n型 完全/三度房室传导阻滞 右束支传导阻滞 左束支传导阻滞 高级心脏生命支持（续） 症状性心动过速：规则窄复杂心动过速（QRS < 0.12秒） 窦性心动过速〉150BPM 室上心动过速 症状性心动过速：规则宽复杂心动过速（QRS>0.12秒） 窦性心动过速〉150 BPM 传导异常的室上心动过速SVT 不规则心动过速 ： 房颤（粗和细），房扑，不稳定的单形室性心动过速（120 BPM至300 BPM）、尖端扭转型室速/多形室性心动过速 （QT间隔长） |  |
| 6.4 | 心输出量 导管类型 Baxter Edwards, 93a-131 -7f 校准系数 0.542 (0°C汪入)，0.595 (24°C注入) 血温度 36 C(98.6°F)〜38 °C (100.4 °F) ± 0.2°C,步长为 1°C 注入量 10 cc 心出量 每分钟2.5、5、10升，土 7.5% 错误注入曲线 可用模拟波形 左右分流曲线 可用模拟波形 校准脉冲 1.5°1 秒 连接器 环形DIN 7引脚 开机默认 每分钟5升，0°C注入，37°C血液温度 |  |
| 6.5 | 心电性能测试 幅值 0.05 mV至0.5 mV（以0.05 mV递增）0.5 mV至5 mV（以0.25 mV递增） 脉波 30 BPM、60 BPM, 60 ms脉宽 方波 0.125 Hz、2 Hz、2.5 Hz 三角波 0.125 Hz> 2 Hz、2.5 Hz 正弦波 0.05 Hz> 0.5 Hz> 1、2Hz> 5 Hz> 10Hz> 25 Hz、30 Hz、40Hz^ 50 Hz> 60 Hz、100 Hz和 150 Hz R波检测 波形：三角波脉冲 速率：30BPM、60 BPM> 80 BPM、120 BPM> 200 BPM和250 BPM 宽度：8 ms 〜20 ms，步长2 ms; 20 ms 〜200 ms,步长 10 ms 宽度精度 ±（1% 设置 +lms） QRS检测 宽度:8 ms 〜20 ms，步长2 ms； 20 ms 〜200 ms,步长 10 ms 宽度精度:±（1 %设置 + 1 ms） 速率：30 BPM、60 BPM、80 BPM> 120 BPM、200 BPM和250 BPM R波上坡：0.875幅值，0.4375 x 宽度 R波下坡：全幅值，0.5 x宽度 S波上坡：0.125幅值，0.0625 x 宽度 高T波抑制 波形：QT间隔350毫秒，T波宽度180毫秒，T波形（1/2）正弦波 幅值：0%到150%参考导联幅值（以10%递增） 速率：80 BMP 心率精度 ±1%设置 幅值精度 ±（2%设置+0.05mV） |  |
| 6.6 | 无创血压 压力单位 mmHg 或 kPa 血压计（压力计） ProSim 8 量程：10 mmHg到400 mmHg 分辨率：0.1 mmHg 精度：±（0.5 %读数 + 0.5 mmHg） ProSim 8P 量程：0-400mmHg 分辨率：0.1 mmHg 精度：0 mmHg to 300 mmHg ±0.75 mmHg 300 mmHg to 400 mmHg ±(0.5% reading + 0.5 mmHg) 压力源 目标压力范围 20 mmHg 〜400 mmHg 分辨率 1 mmHg 无创血压模拟 脉冲 500ml无创血压系统中最大2毫米汞柱 移动空气量 最多1.25 ml 模拟（收缩/舒张压［MAP］） 成人：60/30(40)、80/50 (60)； 100/65 (77)； 120/80(93)； 150A00(117)和200/150 (167)及255/195 (215) 新生儿：35/15 (22)； 60/30 (40)； 80/50 (60)； 100/65(77)； 120/80 (93)和 150/100 无创血压（续） 可重复性：lml最大心率：可达到240 BPM,脉冲可达1 ml 同步：正常窦性心律：30BPM〜240BPM ，1.25 ml最大心率：180 BPM 同步：心律失常 ，房性早搏（PAC）、室性早搏（PVC）、房颤和漏搏 漏泄测试 目标压力：20 mmHg 〜400 mmHg 用时：0:30 min〜5:00分钟：步长为30秒 泄漏率：0 mmHg/分钟 〜200 mmHg/分钟 释压测试范围 100 〜400 mmHg |  |
| 6.7 | 血氧仪Sp02光学发射器和探测器（可选） %O2 量程：30 % 〜100% 分辨率：1% %O2精度 对于Oximeter制造商的R曲线： UUT特定范围内的饱和度±（1个+指定的UUT精度） UUT特定范围之外的饱和度 单调性，未指定精度 对于 Fluke Biomedical R曲线： 91 %〜100 % ± （3个+指定的UUT精度） 81 %〜90 % 土（5个+指定的UUT精度） 71 %〜80 % ± （7个+指定的UUT精度） 低于7 %单调性，未指定精度 心率 30 BPM-300 BPM，步长为1BPM。血氧仪SpO2光学发射器和探测器与ECG率同步，延迟为150 ms. 传递：检测器电流与LED 电流的比率，以百万分 之几来表示（ppm） 量程:0ppm-300.00ppm 分辨率:0.01 ppm 精度:兼容监护仪+50%/30%，其他仪器未指定 按手指尺寸于颜色选择：深色、粗手指，中等大小的手指、浅色、细手指、新生儿的脚 脉冲幅值 量程：0 %〜20.00 % 分辨率：0.01% 干扰 呼吸：量程：0%〜5 %的传输，分辨率：1%，速率：所有ProSim呼吸模拟设置 环境光：量程：0至5X透射光，分辨率：IX，频率：DC、50 Hz、60 Hz和 1 kHz 〜10 kHz,步长为 1 kHz |  |
| 6.8 | ECG伪差 类型 50Hz> >~60 Hz,肌肉、基线漂移、呼吸 大小 对于每个导联，25%、50%、100%的正常窦性R波 导联选择 全部、RA、LL、LA、VI、V2、V3、V4、V5、V6 |  |
| 6.9 | 胎儿/母亲ECG 胎儿心率（固定） 60BPM-240BPM，1 BPM步长 胎儿心率（宫内压） 开始为140 BPM，然后随压力为变化 宫内压波形 匀减速、早期减速、晚期减速及匀加速 波形时长 90秒，钟形压力曲线，从0毫米汞柱到90毫米汞柱并返回到0 宫内压时段 2分钟、3分钟或5分钟；以及手动 默认设置 FHR 120 BPM,匀减速波，手动 |  |
| 6.10 | 有创血压 通道 2个，每个均可单独设置唯一参数，并可单独与其他信号绝缘 输入瑜出阻抗 300 Ω ± 10% 激励器输入范围 2〜16 V峰值 激励器输入频率范围 DC 〜5000 Hz 传感器灵敏度 5(默认)或40 uV/V/mmHg 压力精度 ±（1%设置+1mmHg）精度，仅在直流激励情况下保证此精度 静态压力 -10 to + 300 mmHg，步长 1 mmHg 压力单位 mmHg 或 Kpa 动态波形 类型（默认压力） 动脉(120/80） 挠动脉（1扇0） 左心室(120/00) 右心室（25/00） 肺动脉（25/10） 肺动脉楔压（10/2） 右心房（中心静脉或CVP） （15/10） 压力可变性 收缩与舒张压均独立可变，步长1毫米汞柱 Swan-Ganz 序列 右心房、右心室_、肺动脉（PA）、肺动脉楔压（PAW） 心导管 腔室 主动脉、肺动脉瓣与―尖瓣 呼吸干扰波 动脉、挠动脉与左心室 增加5 %〜10% 其他_ 5 mmHg或 10 mmHg BP输出 环形DIN 5引脚 开机默认 0 mmHg |  |
| 6.12 | 呼吸 速率 0 （OFF） > 10 BrPM -150BrPM 步长 IBrPM 波形 正常或通气 比率（吸气:呼气） 正常: 1:1、1:2、1:3、1:4、1:5 通气：1:1 电阻变化 0.00 Ω〜1.00 Ω ,步长0.05 Ω ; I Ω 〜5 Ω ,步长0.25 Ω ） 精度增量 ±（3 %设置 + 0.05 Ω） 基线 500Ω 1000 Ω （默认）、1500 Ω、2000 Ω导联I、II、III 精度基线 ±5% 呼吸导联 LA或LL （默认） 呼吸暂停选择 12秒 、22秒或32秒（一次性事件）或持续（呼吸暂停开=呼吸关） 开机默认 20 BrPM,增量 1.0 Q |  |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

七标包：

1、半导体激光治疗仪(机）

| 1 | 货物名称 | 半导体激光治疗仪(机） |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途、功能与要求 | 通过体表照射，用于消炎、缓解疼痛。 |
| 4 | 认证要求 | 具备有效医疗器械注册证 |
| 5 | 配置要求 | 主要由主机、激光治疗头和治疗头支架组成 |
| 6 | 主要技术参数 |  |
| 6.1 | 治疗头数 | 具备≥两种，复合头和光纤头； |
| 6.2 | 输出激光波长 | 788nm-828nm； |
| 6.3 | 输出 | 双路输出，独立控制，可同时治疗两个病灶或两个病人 |
| 6.4 | 记忆功能 | 具有操作记忆功能 |
| 6.5 | 工作模式 | 连续、脉冲。 |
| 6.6 | 最大工作时间设置 | ≥99min ，调节步距：1min |
| 6.7 | 计时显示 | 具备治疗累计时间 |
| 6.8 | 触摸显示屏 | ≥10寸 |
| 6.9 | 探头治疗头自动识别 | 具备 |
| 6.10 | 激光器类型 | GaAlAs （砷铝镓）进口半导体激光器 |
| 6.11 | 输出功率不稳定度 | ≤±10% |
| 6.12 | 冷却方式 | 风冷 |
| 6.13 | 故障自诊断 | 具备故障自诊断报警，并以“视窗式“显示报警信息； |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

2、超短波治(电)疗机(仪)

| 1 | 货物名称 | 超短波治(电)疗机(仪) |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途、功能与要求 | 适用于对人体进行止痛、解痉、消炎、五官各部位的辅助治疗。 |
| 4 | 认证要求 | 具备有效医疗器械注册证 |
| 5 | 配置要求 | 由落地式（或台式）主机、输出线、电极板和电源线组成 |
| 6 | 主要技术参数 | 综合参数 |
| 6.1 | 工作频率 | 40.68MHz±1.5% |
| 6.2 | 射频输出功率 | 0-200W，可调 |
| 6.3 | 最大治疗时间 | ≥30min |
| 6.4 | 调谐方式 | 旋钮式调谐 |
| 6.5 | 输出模式 | 连续波输出、断续波输出、脉冲波输出 |
| 6.6 | 断续输出 |  |
| 6.6.1 | 输出频率 | 10～200Hz |
| 6.6.2 | 步进 | 10Hz |
| 6.6.3 | 误差 | ≤±10% |
| 6.7 | 脉冲输出 |  |
| 6.7.1 | 脉冲宽度 | 200～1000us |
| 6.7.2 | 步进 | 50us |
| 6.7.3 | 误差 | ≤±10% |
| 6.8 | 屏幕尺寸及类型 | ≥7.0寸彩色触摸屏 |
| 6.9 | 输出电极 | 大、中、小各一对，适合不同治疗部位使用 |
| 6.10 | 场强指示附件 | 具备，可指示电极板输出功率分布和强弱 |
| 6.12 | 电流指示 | 最大量程为300mA，精度≥2.5级 |
| 6.13 | 样式 | 落地推车式 |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

3、超声波治疗仪

| 1 | 货物名称 | 超声波治疗仪 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途、功能与要求 | 适用于慢性软组织损伤引起疼痛的辅助治疗。 |
| 4 | 认证要求 | 具备有效医疗器械注册证 |
| 5 | 配置要求 | 主要由主机、小号治疗探头、中号治疗探头组成 |
| 6 | 主要技术参数 | 综合参数 |
| 6.1 | 屏幕尺寸及类型 | ≥7寸彩色液晶屏 |
| 6.2 | 参数调节方式 | 一键飞梭 |
| 6.3 | 输出功率 | ≥5W±20% |
| 6.4 | 绝对最大有效声强 | ≤3.0W/cm2 |
| 6.5 | 波束类型 | 准直型 |
| 6.6 | 波束不均匀系数 | ≤8.0 |
| 6.7 | 占空比 | 10%～100%可调，步进为10% |
| 6.8 | 最大治疗时间 | ≥30分钟 |
| 6.9 | 输出模式 | ≥4 |
| 6.10 | 输出通道 | ≥1 |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

4、冲击波治疗仪

| 1 | 货物名称 | 冲击波治疗仪 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途、功能与要求 | 适用于肩周炎、肱骨上髁炎、跟腱炎等症状的辅助治疗。 |
| 4 | 认证要求 | 具备有效医疗器械注册证 |
| 5 | 配置要求 | 由主机、控制手柄、治疗探头组成 |
| 6 | 主要技术参数 |  |
| 6.1 | 治疗技术 | 软冲击 |
| 6.2 | 智能临床处方 | 具备 |
| 6.3 | 屏幕 | ≥7寸触控液晶屏 |
| 6.4 | 显示内容 | 治疗部位、区域、次数、疗程、强度、频率及建议等 |
| 6.5 | 驱动类型 | 电磁力驱动 |
| 6.6 | 冲击方式 | 电磁体外冲击波 |
| 6.7 | 冲击波能量范围 | 55-185mJ |
| 6.8 | 工作模式 | ≥4种 |
| 6.9 | 频率 | 0.5-22Hz，连续可调 |
| 6.10 | 手柄寿命 | ≥2000000次冲击，实时显示冲击次数 |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

5、短波紫外线治疗仪

| 1 | 货物名称 | 短波紫外线治疗仪 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途、功能与要求 | 适用于对体表、体腔等软组织感染性疾病具有辅助治疗作用。 |
| 4 | 认证要求 | 具备有效医疗器械注册证 |
| 5 | 配置要求 | 由主机、体腔照射器、体表照射器等组成 |
| 6 | 主要技术参数 |  |
| 6.1 | 紫外线辐射波长 | 辐短波紫外线治疗仪射波峰值波长为253.7nm |
| 6.2 | 辐射波长误差 | ±0.3nm |
| 6.3 | 紫外线辐射强度 |  |
| 6.3.1 | 体表照射器距离照射面距离≤1cm | 开机辐射强度≥17.1mw/cm2（出具相关检测报告） |
| 6.3.2 | 直光导距离照射面距离≤1mm | 紫外线辐射强度≥15mw/cm2（出具相关检测报告） |
| 6.4 | 连续使用1000小时后 | 各类型照射器紫外线辐照强度维持率≥95%（出具相关检测报告） |
| 6.5 | 治疗时间 | ≥100s可调，误差为±2% |
| 6.6 | 语音提示功能 | 具备 |
| 6.7 | 治疗时间过量报警功能 | 当用户设置治疗时间过量时（体腔照射超过20S或体表照射超过60S），主机有音响提示报警；且在治疗结束时有音响提示 |
| 6.8 | 专门用于口腔、肛周部位、深度创面治疗的照射光导装置 | 具备 |
| 6.9 | 紫外线输出光源纯度 | 253.7nm的紫外线辐照强度>90% |
| 6.10 | 防紫外辐射眼镜 |  |
| 6.10.1 | 墨色防紫外线辐射眼镜情况下：紫外线辐照强度透过 | <0.01mW/cm2 （提供相关的检测报告证明） |
| 6.10.2 | 透明防紫外线辐射眼镜情况下：紫外线辐照强度透过 | <0.02mW/cm2 （提供相关的检测报告证明） |
| 6.11 | 紫外线辐射剂量 | 最大辐射剂量≤2J/cm2 |
| 6.12 | 紫外辐照强度的稳定性 | ≤5% |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

6、多功能牵引床（倒悬牵引床）

| 1 | 货物名称 | 多功能牵引床（倒悬牵引床） |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途、功能与要求 | 适用于对患者颈椎或腰椎进行牵引康复辅助治疗。 |
| 4 | 认证要求 | 具备有效医疗器械注册证 |
| 5 | 配置要求 |  |
| 6 | 主要技术参数 |  |
| 6.1 | 倒悬角度 | 0—90°可任意设置，实时显示 |
| 6.2 | 控制台功能 | 微电脑控制；实时显示各治疗参数 |
| 6.3 | 控制方式 | 手动按钮控制/电脑控制 |
| 6.4 | 升降功能 | 床头升降功能 |
| 6.5 | 牵引治疗模式 | ≥4种（如平行牵引、斜位牵引、倒悬牵引、持续牵引、间歇牵引等） |
| 6.6 | 牵引力自动补偿、过力自动保护功能 | 具备 |
| 6.7 | 电机 | 进口直流电机 |
| 6.8 | 倒悬后高度升、降调节范围 | ＞200毫米 |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

7、多功能牵引床

| 1 | 货物名称 | 多功能牵引床 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途、功能与要求 | 适用于腰椎牵引。 |
| 4 | 认证要求 | 具备有效医疗器械注册证 |
| 5 | 配置要求 |  |
| 6 | 主要技术参数 |  |
| 6.1 | 微电脑控制 | 数字显示牵引力、治疗时间 |
| 6.2 | 治疗模式 | 持续、间歇牵引等 |
| 6.3 | 牵引力增减 | 治疗过程中随时增减牵引力，无需停机重新设置 |
| 6.4 | 治疗时间 | 0-99min |
| 6.5 | 最大牵引行程 | ≥200mm |
| ★6.6 | 牵引力自动补偿功能 | 具备 |
| 6.7 | 安全保护功能 | 具有全自动机电保护装置，及病人自控急退装置 |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

8、多功能神经康复诊疗系统

| 1 | 货物名称 | 多功能神经康复诊疗系统 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途、功能与要求 | 适用于脑卒中肢体功能恢复，颅脑外伤，脊髓损伤，外周神经损伤引起的运动功能障碍及神经肌肉功能性疼痛的辅助性治疗。 |
| 4 | 认证要求 | 具备有效医疗器械注册证 |
| 5 | 配置要求 |  |
| 6 | 主要技术参数 | 综合参数 |
| 6.1 | 液晶显示器 | ≥17寸 |
| 6.2 | 表面肌电采集范围 | 2～10000μV |
| 6.3 | 输出电流 | 0mA～100mA可调，恒流 |
| 6.4 | 最大输出电压 | 300V |
| 6.5 | 最大刺激频率 | ≤999Hz |
| 6.6 | 脉冲宽度 | 0～1000μs |
| 6.7 | 刺激输出波形 | 方波或双向平衡波 |
| 6.8 | 最大刺激持续时间 | ≥60S |
| 6.9 | 声音输出设置 | 一路由内置音箱输出，一路由头戴式耳机输出 |
| 6.10 | 治疗模式 | ≥5 |
| 6.11 | 处方下载管理系统 | 具备 |
| 6.12 | 扩充轻便式设备 | 可据临床需要任意扩充，可组建“中央治疗系统” |
| 6.13 | 神经康复后台管理工作站 | 神经康复后台管理工作站，可方便进行疗程跟踪及疗效分析，具有病人数据管理、存储、自动记忆、加载病人治疗参数及统计功能 |
| 6.14 | 动态显示及跟踪 | 可全过程动态显示及跟踪表面肌电峰值及触发阈值曲线， |
| 6.15 | 治疗通道 | ≥2（独立通道） |
| 6.16 | 表面肌电评估功能 | 具备 |
| 6.17 | 多媒体生物反馈训练功能 | 具备 |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

9、多功能训练器

| 1 | 货物名称 | 多功能训练器 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途、功能与要求 | 适用于对关节功能障碍患者进行功能训练。 |
| 4 | 认证要求 | 具备有效医疗器械注册证或备案证明 |
| 5 | 配置要求 |  |
| 6 | 主要技术参数 | 综合参数 |
| 6.1 | 前臂康复训练器 | 适用于前臂进行抗阻力运动，改善前臂旋转功能 |
| 6.2 | 腕关节康复训练器 | 适用于腕部进行抗阻力运动，改善腕部关节活动范围及进行肌力训练 |
| 6.3 | 肩关节康复训练器 | 适用于肩部进行抗阻力运动，改善肩关节活动范围和增强上肢肌力 |
| 6.4 | 复式墙拉力器 | 适用于四肢进行抗阻力运动，也可进行肌力训练和关节活动度训练 |
| 6.5 | 肩梯 | 通过手指沿着肩梯不断上移，逐渐提高肩关节的活动范围，减轻疼痛 |
| 6.6 | 肋木 | 适用于受训者借助肋木杠进行四肢关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的伸展训练 |
| 6.7 | 滑轮吊环训练器 | 适用于肩关节活动范围训练、关节牵引、肌力训练 |
| 6.8 | 滑轮吊环训练器 | 适用于肩关节活动范围训练、关节牵引、肌力训练 |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

10、多体位康复训练床

| 1 | 货物名称 | 多体位康复训练床 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途、功能与要求 | 适用于手法治疗时患者体位的摆放。 |
| 4 | 认证要求 | 具备有效医疗器械注册证或备案凭证 |
| 5 | 配置要求 |  |
| 6 | 主要技术参数 |  |
| 6.1 | 床面高度调节范围 | ≥280mm |
| 6.2 | 头板翻转角度 | -20°～45° |
| 6.3 | 背板翻转角度 | -10°～55° |
| 6.4 | 腿板翻转角度 | -25°～40° |
| 6.5 | 床板总尺寸 | ≥2000mm×620mm |
| 6.6 | 床面升降速度 | ≥10mm/s |
| 6.7 | 电机数量 | ≥2 |
| 6.8 | 控制方式 | 电动脚踏开关+手柄开关 |
| 6.9 | 床板安全工作载荷 | ≥1700N |
| 6.10 | 升降床架的安全工作载荷 | ≥2000N |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

11、红外偏振光治疗仪

| 1 | 货物名称 | 红外偏振光治疗仪 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途、功能与要求 | 适用于带状疱疹后神经痛、神经根痛及软组织扭伤挫伤恢复期的治疗和辅助治疗。 |
| 4 | 认证要求 | 具备有效医疗器械注册证 |
| 5 | 配置要求 |  |
| 6 | 主要技术参数 |  |
| 6.1 | 输出 | 双路独立输出，红光与偏振光组合，可以同时治疗两位病人 |
| 6.2 | 治疗臂关节 | 使用万向节，旋转自由，定位准确 |
| 6.3 | 导光系统使用寿命 | 有效使用寿命≥5000小时 |
| 6.4 | 光谱范围 | 集射式照射头输出光谱范围0.7μm～1.6μm； 钯灯输出光谱范围0.4μm～4.0μm |
| 6.5 | 连续输出功率 | 集射式照射头连续输出最大光功率1.5×(1±15%)W； 红外光钯灯照射头输出光功率范围3W～30W |
| 6.6 | 治疗模式 | ≥10种 |
| 6.7 | 输出模式 | 连续/间歇；多种间歇模式（≥9种） |
| 6.8 | 输出控制 | 间歇输出功率控制分十档可调，步距为10% |
| 6.9 | 治疗时间 | 治疗仪最大连续工作时间≥30min且可分档设置治疗时间 |
| 6.10 | 光源功率 | ≤50w |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

12、颈椎牵引椅

| 1 | 货物名称 | 颈椎牵引椅 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途、功能与要求 | 适用于颈椎病、颈椎小关节紊乱、环枢关节错缝 、胸椎后关节错缝。 |
| 4 | 认证要求 | 具备有效医疗器械注册证 |
| 5 | 配置要求 |  |
| 6 | 主要技术参数 |  |
| 6.1 | 最大工作牵引力 | ≥200N分档调节 |
| 6.2 | 最大牵引行程 | ≥420mm |
| 6.3 | 可对重症疑难颈椎病患者实施“牵引下正骨法”（动态） | 具备 |
|  | 可满足传统的颈椎牵引疗法（静态） | 具备 |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

13、全自动恒温蜡疗机

| 1 | 货物名称 | 全自动恒温蜡疗机 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途、功能与要求 | 适用于肢体局部的热敷理疗。 |
| 4 | 认证要求 | 具备有效医疗器械注册证 |
| 5 | 配置要求 |  |
| 6 | 主要技术参数 |  |
| 6.1 | 屏幕 | 大屏幕彩色触摸屏 |
| 6.2 | 全自动功能 | 一键制作蜡饼 |
| 6.3 | 智能操作功能 | 可设置自动开关机、熔蜡、过滤、自动放蜡和制作蜡饼，无需人工接管和放盘 |
| 6.4 | 可同时制作多个蜡饼 | 可同时制作≥8个蜡饼 |
| 6.5 | 防护保密功能 | 可设置相关权限防止非操作人员随意进入操作 |
| 6.6 | 安全保护功能 | 超温自动报警系统，紧急停止装置、漏电保护等 |
| 6.7 | 独立的出蜡系统 | 每组托盘有单独立的出蜡系统 |
| 6.8 | 自动开关机时间 | 可设置自动开关机时间 |
| 6.9 | 循环泵保护功能 | 循环泵外置过热及低温保护功能，防止蜡液堵塞 |
| 6.11 | 温差 | 保温箱内任意角落温差不超过±0.1℃ |
| 6.12 | 安全保护装置 | 防漏电、防干烧、过压、短路、高温、接地保护等多重安全防护功能 |
| 6.13 | 加热管道数量 | ≥15条加热管道，并有超温和低温保护功能 |
| 6.14 | 参数设置 | 每个流程的所有时间可任意设置；温度可任意修改；消毒间隔和消毒时间任意设置 |
| 6.15 | 无水化蜡技术 | 具备 |
| 6.16 | 提供产品检验报告 |  |
| 6.17 | 熔蜡温度控制范围 | 室温60~105℃（默认80℃） |
| 6.18 | 蜡饼温度设置范围 | 室温~80℃（默认52℃） |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

14、手功能康复机器人

| 1 | 货物名称 | 手功能康复机器人 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途、功能与要求 | 适用于帮助患者恢复或训练手指功能。 |
| 4 | 认证要求 | 具备有效医疗器械注册证或备案凭证 |
| 5 | 配置要求 |  |
| 6 | 主要技术参数 | 综合参数 |
| 6.1 | 治疗通道 | ≥2 独立通道 |
| 6.2 | 最大治疗时间 | ≥60min可调 |
| 6.3 | 训练模式 | ≥5种 |
| 6.4 | 训练强度 | ≥2 |
| 6.5 | 功能性动作虚拟化训练场景 | ≥3 |
| 6.6 | 语音声控 | 具备 |
| 6.7 | 液晶触摸屏 | ≥8寸液晶触摸屏 |
| 6.8 | 运行速度范围 | 90°～150°/s |
| 6.9 | 主机输出安全压力 | -70KPa~100KPa |
| 6.10 | 康复手套四指活动范围 | -30°～220° |
| 6.11 | 患者手长范围 | 8～22cm |
| 6.12 | 治疗强度档位 | 智能屈曲/伸展 多档独立可调 |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

15、数字OT评估与训练系统

| 1 | 货物名称 | 数字OT评估与训练系统 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途、功能与要求 | 适用于患者上肢功能康复训练及功能评估。 |
| 4 | 认证要求 | 具备有效医疗器械注册证或备案凭证 |
| 5 | 配置要求 |  |
| 6 | 主要技术参数 |  |
| 6.1 | 虚拟情景互动训练 | 具备 |
| 6.2 | 高度 | 升降行程≥500mm，电动连续可调 |
| 6.3 | 倾斜角度 | 0-90度电动可调 |
| 6.4 | 系统内容 | 认知评定与训练、上肢评定与训练、评定量表、益智与娱乐四大类 |
| 6.5 | 多点触摸训练系统 | 包含作业训练，认知、ADL等情景互动训练模式 |
| 6.6 | 认知评估与训练 | 认知评估报告、分类拾取游戏、数字认知、图片拼接、形状辨识、图片认知等 |
| 6.7 | 评定量表 | 包含ADL作业评估、Berg平衡量表、偏瘫手评估、徒手肌力评定等各种标准化医用量表，并可添加 |
| 6.8 | 上肢评定与训练 | 上肢评定支持手指等精细化运动控制训练；支持上肢双手或单手操作桌球、单手反应训练、迷宫、平衡感训练等 |
| 6.9 | 评测报告 | 自动生成评测报告，可以直接打印评估和训练结果报表 |
| 6.10 | 训练方案规划 | 认知训练方案、上肢训练方案，根据患者实际情况制定训练方案 |
| 6.11 | 数据库 | 能够记录病人的数据库，支持大量的病人的数据记录 |
| 6.12 | 训练者测试、训练结果全程纪录 | 具备 |
| 6.13 | 软件远程升级 | 自带远程协助操作，视频远程指导、操作介绍；网络数据库发布，方便多点办公数据集中管理 |
| 6.14 | 配置与技术参数 |  |
| 6.14.1 | 硬 盘 | 500G |
| 6.14.2 | 内 存 | 4G |
| 6.14.3 | 显 卡 | 独立显卡 |
| 6.14.4 | 液晶屏 | ≥42寸 |
| 6.14.5 | 可视角 | 水平:178° / 垂直:178° |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

16、吞咽神经和肌肉电刺激仪

| 1 | 货物名称 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途、功能与要求 | 适用于神经性吞咽障碍、构音障碍的评估和训练。 |
| 4 | 认证要求 | 具备有效医疗器械注册证 |
| 5 | 配置要求 |  |
| 6 | 主要技术参数 |  |
| 6.1 | 通道数量 | 双通道,同时治疗2名患者 |
| 6.2 | 电极片类型 | 蝶形电极片和矩形电极片，分别用于治疗、评估和训练 |
| 6.3 | 液晶屏 | ≥7寸 |
| 6.4 | 评估功能 | 采用三角波和方波，通过500ms或1000ms两种脉冲方式, 适合不同程度的吞咽及构音障碍评估（需提供证明文件） |
| 6.5 | 报警功能 | 电极脱落及插错报警 |
| 6.6 | 输出电参数 |  |
| 6.7 | 最大输出电流 | ≤50mA，连续可调，精度±20% |
| 6.8 | 主电极开路输出电压 | ≤150V |
| 6.9 | 输出模式 | ≥5种（需提供证明文件） |
| 6.10 | 时间选择 | 1～99分钟可调，步距增量为1分，误差为±5% |
| 6.11 | 机器类型 | 柜式一体机 |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

17、微波治疗机

| 1 | 货物名称 | 微波治疗机 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途、功能与要求 | 用于治疗丹毒、蜂窝织炎、乳腺炎的炎症吸收期、软组织扭伤恢复期、肌纤维织炎、棘间韧带损伤、肩关节周围炎、肱骨外上髁炎、术后伤口愈合迟缓、慢性溃疡、压疮、烧伤、冻伤。2：高热疗法与放疗、化疗综合治疗适用于皮肤癌、甲状腺癌、颈淋巴结转移癌、食管癌、乳癌、宫颈癌、直肠癌。3：组织凝固治疗适用于皮肤良性与恶性赘生物、鼻息肉、食管癌、胃溃疡出血、胃癌、直肠息肉、直肠癌、宫颈糜烂、宫颈息肉、宫颈癌。 |
| 4 | 认证要求 | 具备有效医疗器械注册证 |
| 5 | 配置要求 |  |
| 6 | 主要技术参数 |  |
| 6.1 | 波源 | 单微波源 |
| 6.2 | 微波工作频率 | 2450MHz±30MHz |
| 6.3 | 波长 | 12.2CM |
| 6.4 | 输出功率 |  |
| 6.4.1 | 手术模式最大功率 | ≥150W |
| 6.4.2 | 理疗模式最大功率 | ≥40W |
| 6.5 | 预置最大工作时间 | ≥30min |
| 6.6 | 时间精度 | 30min±1min |
| 6.7 | 输出模式 | ≥3种 |
| 6.8 | 输出微波功率和治疗时间可预置并储存记忆 | 具备 |
| 6.9 | 误操作报警 | 当操作发生错误时，发出报警声，并自动切断输出 |
| 6.10 | 保护功能 | 具有闭锁保护、过载保护、误操作报警 |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

18、熏蒸治疗仪（双通道）

| 1 | 货物名称 | 熏蒸治疗仪（双通道） |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途、功能与要求 | 适用于人体关节、软组织疾病的局部熏蒸治疗。 |
| 4 | 认证要求 | 具备有效医疗器械注册证 |
| 5 | 配置要求 |  |
| 6 | 主要技术参数 |  |
| 6.1 | 屏幕类型 | 液晶触摸屏 |
| 6.2 | 预热设定最大温度 | ≤95℃ |
| 6.3 | 加热时间 | ≤15分钟 |
| 6.4 | 最大治疗时间 | ≥35分钟且可调 |
| 6.5 | 喷汽功能 | 智能喷汽并倒计时 |
| 6.6 | 报警保护功能 | 缺液报警及缺液自动停止加热功能； |
| 6.7 | 声音提示 | 按键操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示 |
| 6.8 | 减压阀工作压力 | 药罐气压＞0.08MPa |
| 6.9 | 额定容量 | ≥8L |
| 6.10 | 通道数 | 2通道 |
| 6.11 | 分体设计 | 机箱容器部分和电路显示部分采用分体设计 |
| 6.12 | 气路、液路防阻塞设计 | 具备 |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

19、熏蒸治疗仪

| 1 | 货物名称 | 熏蒸治疗仪 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途、功能与要求 | 适用于局部熏蒸、半身熏蒸及全身熏蒸。 |
| 4 | 认证要求 | 具备有效医疗器械注册证 |
| 5 | 配置要求 |  |
| 6 | 主要技术参数 |  |
| 6.1 | 微电脑控制 | 具备 |
| 6.2 | 液晶屏幕显示 | 具备 |
| 6.3 | 触摸式按键操作 | 具备 |
| 6.4 | 显示内容 | 温度、时间、治疗模式适时显示 |
| 6.5 | 臭氧消毒 | 具备 |
| 6.6 | 自动喷淋 | 具备 |
| 6.7 | 材质 | 环保级亚克力材质 |
| 6.8 | 舱内座椅高度 | 可调节 |
| 6.9 | 安全功能 | 超时、超温、缺水自动断电 |
| 6.10 | 蒸汽发生器内水位控制方式 | 自动控制、自动进水 |
| 6.11 | 加水方式 | 自动加水+人工加水 |
| 6.12 | 治疗时间 | 0-99min |
| 6.13 | 熏蒸温度 | 0-65℃ |
| 6.14 | 熏蒸汽量 | ≥750ml/h |
| 6.15 | 最大加液量 | ≥5L |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

20、智能康复训练系统

| 1 | 货物名称 | 智能康复训练系统 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途、功能与要求 | 适用于患者从完全被动训练阶段到主动和被动训练相交叉的助力训练阶段到完全的主动训练阶段到初期主动力量训练阶段的患者康复过程。 |
| 4 | 认证要求 | 具备有效医疗器械注册证 |
| 5 | 配置要求 |  |
| 6 | 主要技术参数 | 综合参数 |
| 6.1 | 高度 | 可调节 |
| 6.2 | 显示屏尺寸 | 10.4寸 |
| 6.3 | 显示屏类型 | 液晶触摸屏 |
| 6.4 | 训练模式 | ≥4种 |
| 6.5 | 安全保护功能 | 痉挛保护、声控保护、靶心率保护、磁控保护。且痉挛敏感等级、声控敏感等级和靶心率目标数值均可调 |
| 6.6 | 定时范围 | 2～120min±1min |
| 6.7 | 速度设定范围 | 0-60r/min±10% |
| 6.8 | 显示屏角度 | 可调节 |
| 6.9 | 阻力设定等级 | ≥15 |
| 6.10 | 最大阻力力矩 | ≥15Nm |
| 6.12 | 实时显示 | 实时显示患者主被动做功情况 |
| 6.13 | 速度显示范围 | 0-99r/min±10% |
| 6.14 | 上肢训练单元高度 | 可调节 |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

21、中低周波治疗系统

| 1 | 货物名称 | 中低周波治疗系统 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途、功能与要求 | 适用于肩周炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、退行性骨性关节病、扭挫伤、肌纤维质炎等。 |
| 4 | 认证要求 | 具备有效医疗器械注册证 |
| 5 | 配置要求 |  |
| 6 | 主要技术参数 |  |
| 6.1 | 电流输出频率 | 1-1500Hz |
| 6.2 | 电流输出频率误差 | ±10% |
| 6.4 | 输出电流 | 最大输出电流≤60mA |
| 6.5 | 输出电流误差 | ±10% |
| 6.6 | 输出电压 | ≤250V |
| 6.7 | 输出波形 | 矩形脉冲 |
| 6.8 | 脉宽范围 | 90-700微秒 |
| 6.9 | 脉宽范围误差 | ≤±10% |
| 6.10 | 最大治疗时间 | ≥60min连续可调 误差≤±5% |
| 6.11 | 工作模式 | ≥3种工作输出模式 |
| 6.12 | 吸附模式 | ≥8种 |
| 6.13 | 刺激周期频率波形变化 | 每一刺激周期，有≥256种频率波形的变化 |
| 6.14 | 吸附电极吸附负压压强 | 0-310hPa |
| 6.15 | 组内模式 | ≥3种 |
| 6.16 | 治疗通道 | ≥2通道 |
| 6.17 | 治疗处方 | ≥5种 |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

# 第六章  响应文件格式

正本/副本

太和县中医院医疗设备采购项目   标包

响 应 文 件

供应商名称：                                    （盖章）

供应商地址：

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

1.磋商申请及声明

致      （采购人）      ：

我方收到贵方关于“                 ”的竞争性磋商文件，完全理解竞争性磋商文件的所有内容。决定响应本项目，据此我方承诺如下：

- 一、我方的响应文件在响应截止日后90日历天内保持有效。

- 二、我方在参与响应前已仔细研究了竞争性磋商文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此竞争性磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意竞争性磋商文件的相关条款，放弃对竞争性磋商文件提出误解和质疑的一切权利。

- 三、我方声明响应文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与响应有关的任何其它数据或信息。

- 四、我方理解贵方不一定接受最低报价的响应。

- 五、我方同意如在本项目磋商会后、响应有效期之内撤回响应，或成交后未在规定期限内签订合同的，贵方将不退还磋商保证金（如有）。

- 六、我方如果成交，保证履行响应文件中承诺的全部责任和义务，切实履行采购合同中的全部条款并按照《竞争性磋商文件》的要求向采购代理公司足额交纳代理服务费。

- 七、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方响应货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的响应报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

- 八、我方声明：完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，完全同意合同条款的各项内容。

- 九、与本响应有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：              电话：              传真：

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

2.法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我               （姓名）系                          （响应单位名称）的法定代表人，现授权委托                （姓名）在为我公司的代理人，以本公司的名义参加     （项目名称、项目编号）       的响应活动。代理人参加磋商、询标、最终报价过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权转委托。

特此委托。

附：身份证

供应商（公章）：

法定代表人：（签字或盖章）：

授权委托代理人签字：

年    月    日

说明：法定代表人亲自办理响应事宜的，无需提交本证明书。

- 3.投标保证金

保证金有关证明材料

1、供应商基本账户开户许可证的复印件（如有）：

- 报价一览表

4.1  报价一览表

货币单位：人民币元

| 项目名称 |  | 标包 | 标包 |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应总报价 （元） | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 合同履行期限 | 日历天 |  |  |
| 品牌 |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

注：本表品牌与型号填写适用于一、二、三、四、五标包，六、七标包可以不填写，需在分项报价明细表中有体现。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                       日期：

- 4.2 分项报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型 号规格 | 原产地及 生产厂商 | 单 位 | 数 量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | „ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | „ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | „ |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

    - 表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

    - 表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致响应无效。

5 磋商响应表

5.1 商务响应表

| 序号 | 商务条款 | 磋商文件要求 | 供应商承诺 | 偏离 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |
| 2 | 供货及安装地点 |  |  |  |
| 3 | 供货及安装期限 |  |  |  |
| 4 | 免费质保期 |  |  |  |
| „ |  |  |  |  |

5.2 技术响应表

| 序号 | 货物名称 | 磋商文件规定的技术参 数要求 | 所投产品的品牌、型 号及技术参数 | 偏离 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| „ |  |  |  |  |

5.3  货物说明一览表

| 货物名称 |  | 品牌型号 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所投产品的技术参数及性能说明： |  |  |  |  |  |

6、资格审查表

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 设计资质等级 |  |  | 其中 | 高级工程师 |  |  |  |
|  |  |  |  | 工程师 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附法人营业执照（或事业单位法人证书）副本复印件、基本账户开户许可证的复印件（如有）。上述所有执照、证书复印件均应加盖投标人单位章。

7.响应承诺书

致（采购人名称）：

本单位已详细阅读贵单位 　                     项目竞争性磋商文件，现就参加本项目响应有关事项郑重承诺如下：

1. 本次响应提供的所有资料都是真实有效、准确完整的，并按时接受资格审查，如发现提供虚假资料或与事实不符且无低于成本的恶意报价行为，同意取消响应和成交候选人资格。

2．本次响应绝无串标、围标情形，若经查证属实，同意取消响应和成交候选人资格并承担相应的法律责任。本次采购若出现投诉，本项目拟派项目负责人将积极配合调查，否则承担相应法律责任。

3. 本次响应严格遵守交易中各项交易管理制度和交易现场纪律，服从现场工作人员管理，自觉维护招标投标市场秩序。我方派出人员若出现胡搅蛮缠、辱骂、恐吓、污告有工作人员，或不听工作人员劝阻影响市场正常工作秩序的行为,愿承担相关法律责任。

4．本次采购如我单位为成交候选人，除不可抗力外，决不因任何其它原因放弃成交候选人资格，否则承担相应法律责任。

5. 我单位成交后，严格按照竞争性磋商文件和响应文件的约定进行签订合同，否则承担相应的责任。

6. 如有行贿、受贿等违法、犯罪问题，若经查证属实，同意取消成交候选人资格。

7. 我单位已全面认真审阅了该项目全部竞争性磋商文件及其相关附件，认为该竞争性磋商文件中没有存在歧义、重大缺陷及违反国家有关规定的条款，对本次采购活动文件内容无任何异议，完全接受竞争性磋商文件的全部内容，自愿参加本项目响应活动。开标后对竞争性磋商文件内容提出任何异议，监督管理部门不予受理，否则将承担相应法律责任，且三年不参予太和县中医院采购招投标活动。

8.我单位成交后，严格按照竞争性磋商文件、响应文件及采购人的要求完成本项目建设内容及后期相关服务工作，否则将视为放弃成交资格。

出现上述情形之一的，我方愿意接受处罚并承担所有经济损失和法律责任，同意磋商保证金（如有）不予退还和一定期限内不参与太和县中医院采购招投标活动。

供应商：                           （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）

联 系  人 ：

电     话 ：

年    月    日

8. 供应商认为有必要说明的其他资料

- 信用中国官网查询截图

2）服务方案（格式自拟）

3）其它资料