太和县中医院零星医疗设备采购项目

竞争性磋商文件

采   购   人：   太和县中医院   （盖单位章）

采购代理机构：安徽金泉工程管理咨询有限公司（盖单位章）

2021 年 4 月

目    录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知及前附表	7

第三章 评审办法	21

第四章 合同书（格式）	27

第五章 技术规范	29

第六章  响应文件格式	49

# 第一章 竞争性磋商公告

太和县中医院零星医疗设备采购项目

竞争性磋商公告

项目概况

太和县中医院零星医疗设备采购项目的潜在供应商应在太和县中医院官网(http://www.thzyy.com) 或安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn）网站获取采购文件，并于 2021 年4月26日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目名称：太和县中医院医疗设备采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：一标包2.9万元 ；二标包61.1万元；三标包30万元；四标包22.3万元；五标包3万元。

最高限价：一标包2.9万元 ；二标包61.1万元；三标包30万元；四标包22.3万元；五标包3万元。超过视为无效报价。

标包划分：

| 标包 | 采购内容 | 数量 | 预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 自动中药熏蒸器（儿童款） | 1套 | 2.9 | 二次 |
| 二 | 输液设备分析仪（输液泵/注射泵） | 1套 | 9 | 二次 |
|  | 电气安全分析仪 | 1套 | 7.5 |  |
|  | 婴儿培养箱/辐射保暖台分析仪 | 1套 | 15 |  |
|  | 除颤器/经皮起搏器分析仪 | 1套 | 9.8 |  |
|  | 生命体征模拟仪 | 1套 | 19.8 |  |
| 三 | 近红外组织血氧参数无损监测仪 | 1台 | 30 |  |
| 四 | （联体式）牙科综合治疗机 | 1套 | 6 |  |
|  | 超声骨刀 | 1套 | 8 |  |
|  | 热牙胶充填机（仪） | 1套 | 4.5 |  |
|  | 根管预备机 | 1套 | 3 |  |
|  | 根尖定位仪 | 1套 | 0.8 |  |
| 五 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 1套 | 3 |  |

合同履行期限：每个标包均为合同签订后20日历天完成安装

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：不做资格要求

3.本项目的特定资格要求：

3.1 投标供应商具有独立法人资格，具有有效的营业执照；

3.2投标供应商如为制造商，则应具有医疗器械生产许可证（有效期内）；投标供应商如为经销商，则应具有相应资格的医疗器械经营或备案许可证（有效期内）；

3.3 所投产品需要具有有效的资格证书，详见采购文件“第五章  技术规范”。

## 三、获取采购文件

自采购公告发布之日起，凡有意参加的供应商，可在太和县中医院官网(http://www.thzyy.com) 或安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn）免费下载采购文件。

## 四、响应文件提交

1、截止时间： 2021年 4月26日15点00分（北京时间）（从磋商文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日）

2、地点：太和县中医院放疗科5楼党委会议室(太和县团结西路59号）。

3、逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件将被拒收。

## 五、开启

时间：同响应文件提交截止时间。

地点：同响应文件提交地点。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1、投标保证金：一标包500元；二标包10000元；三标包4500元；四标包3000元；五标包500元；用信封密封好开标现场随同投标文件同时递交。

2、成交结果网上公示后5日内（出现质疑投诉等依法需要暂停和不可抗力的因素除外），成交供应必须完成成交通知书领取、履约保证金缴纳、合同签订等事宜；否则采购人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还，并追究其法律责任

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：　太和县中医院

地    址：　太和县团结西路59号

联系方式：　13956769525

## 2.采购代理机构信息（如有）

名    称：安徽金泉工程管理咨询有限公司

地　　址：安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场E座办2601室

联系方式：18955835533

## 3.项目联系方式

项目联系人：刘主任

电　 　 话：13956769525

2021年4月14日

第二章 供应商须知及前附表

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 太和县中医院医疗设备采购项目 |
| 2 | 采购人 | 采 购 人：太和县中医院 地 址：太和县团结西路59号 联 系 人：刘主任 电 话：13956769525 |
| 3 | 采购代理机构 | 代理机构：安徽金泉工程管理咨询有限公司 地 址：安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场E座办2601室 联 系 人：韦孟海 电 话：18955835533 |
| 4 | 合同履行期限 | 每个标包均为合同签订后20日历天完成安装 |
| 5 | 采购范围 | 竞争性磋商文件范围内所有内容采购及服务 |
| 6 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 最高响应上限 | 一标包2.9万元 ；二标包61.1万元；三标包30万元；四标包22.3万元；五标包3万元。超过视为无效报价。 |
| 9 | 质量标准 | 符合采购需求。 |
| 10 | 供应商资格 要求 | 1、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商： （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； （2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； （3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； （4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 2、 投标供应商具有独立法人资格，具有有效的营业执照； 3、投标供应商如为制造商，则应具有医疗器械生产许可证（有效期内）；投标供应商如为经销商，则应具有相应资格的医疗器械经营或备案许可证（有效期内）； 4、所投产品需要具有有效的资格证书，详见采购文件“第五章 技术规范”。 |
| 11 | 响应报价方式 | 一次性报价 |
| 12 | 响应文件份数 | - 响应文件的纸质版文件份数：正本1份；副本2份，密封提交。 |
| 13 | 密封要求和封套上写明 | 太和县中医院医疗零星设备采购项目 标包 响应文件 在2021年4月26日15时00分之前不得开启 供应商名称： （盖响应单位公章） 供应商地址： |
| 14 | 响应文件递交截止时间及地点 | 响应文件递交截止时间：详见磋商公告 响应文件递交地点：详见磋商公告 |
| 15 | 磋商时间和地点 | 磋商时间：详见磋商公告 磋商地点：详见磋商公告 |
| 16 | 响应有效期 | 自响应截止之日起60日历天 |
| 17 | 是否接受联合体响应 | 不接受 |
| 18 | 踏勘现场 | 不组织，供应商自行踏勘 |
| 19 | 响应预备会 | 不召开 |
| 20 | 对分包的要求 | 不允许 |
| 21 | 供应商的替代方案 | 不允许提交 |
| 22 | 供应商提出问题的递交方式、截止时间 | - 本项目受理异议（质疑）单位是： - 采 购 人：太和县中医院 - 地 址：太和县团结西路59号 - 联 系 人：刘主任 - 电 话：13956769525 - 代理机构：安徽金泉工程管理咨询有限公司 - 地 址：太和县人民南路兴和花园院内安徽金泉工程管理咨询有限公司 - 联 系 人：韦孟海 - 电 话：18966835533 - 电子邮箱：ahjinquan@126.com - 本项目受理投诉的单位是：太和县中医院纪检办公室， - 地 址：太和中医院 - 格式要求：采用财政部于2018年2月1日发布的《政府采购供应商质疑函范本》和《政府采购供应商投诉范本》，书面递交。 竞争性谈判文件的澄清、修改将在太和县中医院官网(http://www.thzyy.com)发布。答复内容及澄清或修改内容为竞争性磋商文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。所有潜在供应商自行在网上查询查看，无需以书面形式回复。采购代理机构将不再另行通知各供应商。供应商对竞争性磋商文件的澄清、修改未能及时查询的，由此引起的一切责任均由供应商自行负责。 |
| 23 | 磋商保证金 | 磋商保证金：一标包500元；二标包10000元；三标包4500元；四标包3000元；五标包500元； 用信封密封好，开标现场随同响应文件同时递交。 |
| 24 | 履约保证金 | 担保形式：■现金 □保函 担保金额：履约担保金额为成交合同金额的5%，转入采购人指定的账户，待服务期满质量验收合格后无息退还。（中标人在收到中标（成交）通知书5日内将履约保证金转入采购人指定的账户，否则，采购人将取消其中标资格，其投标保证金不予退还。） |
| 25 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 26 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 27 | 付款方式 | 安装验收合格后，甲方收到乙方出具等额的发票30日内，付合同全款的90%，余款10%为质保金，保修期为 年；在合同质保期满后，经结算无乙方需要承担保修费用的，甲方一次性无息支付给乙方。。 |
| 28 | 供应商参加磋商会议的要求 | 供应商法定代表人或其授权代理人应携带： 法定代表人授权委托书及本人身份证原件签名报到参加磋商会。 |
| 29 | 招标代理 服务费 | 按招标代理服务费标准：一标包500元；二标包10000元；三标包4500元；四标包3000元；五标包500元；用信封密封好开标现场随同投标文件同时递交。 该项费用包含在投标报价中，投标人自行考虑不得单独列项。 |
| 30 | 特别提示 | 废标条款： 1）串通响应或弄虚作假或有其他违法行为的。 串通响应行为是指： （a）不同供应商的响应文件内容存在非正常一致的； （b）不同供应商的响应报价或报价组成异常一致或呈规律性变化的； （c）不同供应商委托同一人响应； （d）不同供应商的响应文件载明的项目管理班子成员出现同一人的； （e）不同供应商的响应文件相互混装的； （f）不同供应商的响应文件由同一单位或同一人编制的； （g）不同供应商使用同一人或企业资金缴纳磋商保证金（如有）； （h）不同供应商聘请同一人或同一中介机构为其响应提供技术或经济咨询服务的； 2）逾期送达的响应文件； 3）供应商未依时提交磋商保证金或金额不足的（如有）； 4）响应文件有关内容未按规定加盖供应商印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；由委托代理人签字或盖章的，但响应文件无有效的“授权委托书”原件的； 5）响应文件份数、装订、密封和标记不符合竞争性磋商文件要求的；响应文件未胶装的。 6）供应商在一份响应文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准； 7）被阜阳市招投标监督管理部门或行业主管部门取消投标资格并在处罚期内的； 8）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。 9） 响应文件中的报价表及其它内容相应位置处没有签字、盖章的。 10）响应文件中响应报价、设计周期或其它实质性要求不能满足竞争性磋商文件要求,或作出的承诺与竞争性磋商文件中提供的磋商申请及声明样本中相关内容相抵触或有遗漏的。 11）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。 12）供应商递交两份或多份内容不同的响应文件； 13）响应报价高于或等于最高响应上限的。 14）响应文件中存在采购人不能接受的其它实质性条件。 15）法律、法规规定的其它情形。 |

## 二、供应商须知

### 1．总  则

1.1项目概况

1.1.1根据有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性磋商采购。

1.1.2本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.4本采购项目服务对象：见供应商须知前附表。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1本采购项目的资金来源：自筹资金。

1.2.2本采购项目的资金落实情况：已落实。

1.3采购范围、最高响应上限、标段、设计周期和质量要求

1.3.1本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2最高响应上限：见供应商须知前附表说明。

1.3.3 本采购项目的标段划分：见供应商须知前附表。

1.3.4 本采购项目的设计周期：见供应商须知前附表。

1.3.5 本采购项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.4供应商资格要求

1.4.1 本项目资格、能力及信誉：见供应商须知前附表。

1.4.2本项目是否接受联合体：见供应商须知前附表。

1.4.3供应商不得存在下列情形之一：

(1)法定代表人为同一人。

(2)为本项目前期准备提供设计或咨询服务的。

(3)为本项目为本项目的代建人。

(4)为本项目提供采购代理服务的。

(5)与本项目的代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的。

(6)与本项目的代建人或采购代理机构相互控股或参股的。

(7)与本项目的代建人或采购代理机构相互任职或工作的。

(8)被责令停业的。

(9)被暂停或取消响应资格的。

(10)财产被接管或冻结的。

(11)在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的。

1.5费用承担

供应商是否愿意参与本次响应活动完全是自主决定的，应自行承担与参加本次响应活动有关的一切费用。不论响应的结果如何，在任何情况下，采购人均无义务和责任承担这些费用。

代理服务费：详见供应商须知前附表。

代理服务费由成交人支付，含在响应报价的单价和合价中，供应商自行考虑，不得单列。成交人领取成交通知书之前支付。

供应商应承担下述费用：供应商准备和参加响应活动发生的一切费用。

1.6保密

参与采购响应活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

采购响应文件使用的语言文字均须为中文，专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

本项目不组织踏勘现场。但供应商有必要自行踏勘现场，以便于更好的熟悉采购内容，更好的结合现场实际情况编制响应文件。

1.10响应预备会

本项目不组织召开响应预备会。

1.11分包

本项目不允许分包。

1．12供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容，明确其所称全部事项、格式、条款和规范等各项具体要求。如果没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或没有对响应文件做出实质性响应，根据有关条款规定，其响应有可能被拒绝，其风险应由供应商自行承担。

### 竞争性磋商文件

### 2.1竞争性磋商文件的组成

竞争性磋商文件包括：

(1）竞争性磋商公告

(2）供应商须知及前附表

(3）评审办法

(4）合同书

(5）技术规范

（6）响应文件格式

根据本章第2.2 条和第2.3条对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2竞争性磋商文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，及时提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以电子邮件形式，要求对竞争性磋商文件予以澄清。

2.2.2竞争性磋商文件的澄清在响应截止时间5天前，以网上公布方式发布给所有潜在的供应商。如果澄清发出的时间距响应截止时间不足5天，可能影响响应文件编制的，相应推迟响应截止时间。

2.2.3所有领取竞争性磋商文件的供应商有义务在网上太和县中医院官网(http://www.thzyy.com) 或安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn）自行查询资料，无需以书面形式回复。采购代理机构将不再另行通知各供应商。供应商对竞争性磋商文件的澄清、修改未能及时查询的，由此引起的一切责任均由供应商自行负责。

2.3竞争性磋商文件的修改

2.3.1在响应截止时间5天前，采购人发布修改竞争性磋商文件的内容。修改竞争性磋商文件的时间距响应截止时间不足5天且影响响应文件编制的，相应推迟响应截止时间。

2.3.2以网上形式发布修改内容的，所有购买竞争性磋商文件的供应商有义务在网上自行查询，无需以书面形式回复。

2.3.3当竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

### 响应文件

### 3.1响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

见响应文件格式

3.2响应报价

3.2.1供应商应按竞争性磋商文件的格式要求填写相应表格。

3.2.2供应商应在响应文件中注明拟提供货物的单价明细和总价。

3.2.3报价内容包括完成本项目竞争性磋商文件需求的费用。

3.2.4供应商在响应截止时间前修改报价一览表中的响应总报价，应同时修改报价清单中相应报价。

3.2.5除非竞争性磋商文件另有规定，只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致响应无效。

3.2.6采购人不建议供应商采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行响应报价，其优惠可直接计算并体现在各项响应报价的单价中。

3.2.7除政策性文件规定以外，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.3响应有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长响应有效期的，将以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效，但供应商有权收回其磋商保证金。（如有）

3.4资格审查

该项目采用资格后审，供应商须提供以下证件复印件加盖供应商公章：

- 营业执照或事业法人证书；

- 供应商须知前附表要求的相关资质证书；

注：以上条款中任何一条不具备，其响应文件按无效响应文件处理。以上资格评审项目的证明材料均须将复印件加盖供应商公章装订在响应文件中。

3.5备选响应方案

本项目不接受备选响应方案。

3.6响应文件的编制和标记

3.6.1 响应文件必须按上述序号或顺序编制，并按规定格式填写响应文件资料清单。响应文件一律胶装，否则作无效标处理。

3.6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

3.6.3 供应商应按照竞争性磋商文件的要求，规范、明确、准时的提交响应文件。如果没有按照竞争性磋商文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。根据有关条款规定，其响应有可能被拒绝。

3.6.4除非有特殊要求，竞争性磋商文件不单独提供采购响应文件货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

3.6.5 响应文件必须对竞争性磋商文件有关设计周期、响应有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围、人员配备等实质性内容作出响应。

3.6.6 响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按竞争性磋商文件规定的格式由供应商的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件不得进行涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，响应文件不予评审。

3.6.7响应文件分，正本壹份、副本贰份。

3.6.8响应文件的正本与副本应分别装订成册。

### 4．响应文件密封、递交

4.1 响应文件的密封

4.1.1响应文件均需胶装，供应商应将响应文件正本、所有副本用封套密封,封面表明正本或副本；（拒收散件和活页装订的响应文件）

4.1.2封套封面均应：

⑴写明项目名称、项目编号、供应商名称、供应商地址并密封加盖公章。

⑵按供应商须知前附表注明的时间、地址递送至磋商地点。

4.1.3响应文件的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应按竞争性磋商文件拟定的格式填写有关内容；正副本不一致时，以正本为准。

4.1.4未按本章4.1.1、4.1.2、4.1.3条要求密封和加写标记的响应文件，将不予接收。

4.2响应文件的递交

4.2.1 响应截止时间：见供应商须知前附表。

4.2.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3供应商递交响应文件后应由法定代表人或其授权委托代理人在响应文件递交表确认书上签字确认。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.3响应文件的修改与撤回

4.3.1供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应，但这种修改和撤回，必须在规定的响应截止日期前，并以书面形式通知采购人或其委托的代理机构。在响应截止时间后，供应商不得再要求修改或撤回其响应文件。

4.3.2 供应商的修改书或撤回通知书，应按规定进行编制、密封、标记和递交，且在内层封套上标明“修改”或“撤回”字样。

4.3.3在响应截止日期与竞争性磋商文件规定的有效期终止日之间的这段时间内，供应商不能撤回响应文件，否则其磋商保证金将被没收（如有）。

### 5．磋商会

5.1磋商时间和地点

将在供应商须知前附表规定的时间和地点进行磋商，并邀请所有供应商的法定代表人或授权委托人准时参加磋商会。

5.2磋商程序

5.2.1主持人按下列程序召开磋商会：

(l）采购人及监督人员到场情况。

(2）宣布磋商纪律。

（3）公布在响应截止时间前递交响应文件的供应商名称。

（4）由供应商代表检查各自响应文件的密封情况。

(5）宣布竞争性磋商顺序

(6）磋商会议结束,进入磋商阶段；

(7）本次磋商程序为一轮磋商。

### 6．磋商

6.1磋商小组

6.1.1 磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数3人及以上单数。磋商小组成员的名单在成交结果确定前应当保密。

6.1.2 有下列情形之一的，不得担任磋商小组成员：

(1）供应商或供应商的主要负责人的近亲属。

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。

(3）与供应商有经济利益关系，可能影响对响应公正评审的。

(4）曾因在采购响应文件、评审以及其他与采购响应有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

磋商小组成员有前款情形之一的，应当主动提出回避。

6.2磋商原则

磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评审

磋商按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞争性磋商响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

### 7．合同授予

7.1合同授予标准

7.1.1如无特殊原因和情况，磋商小组将对实质上响应竞争性磋商文件要求的供应商按照竞争性磋商文件规定的办法确定成交候选人的先后顺序。买方将把合同授予实质上响应竞争性磋商文件要求的、报价合理的成交推荐单位。

7.1.2评审结果公告

磋商小组的评审结果公告将在太和县中医院官网(http://www.thzyy.com) 或安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn）上公告。

7.1.3评审结束后根据需要，有可能对成交候选人进行实地考察。在考察过程中，发现有弄虚作假、业绩不实、挂靠、违法转包等行为的，取消其成交候选人资格，没收其磋商保证金（如有）。

7.2成交通知书

7.2.1在响应有效期满之前将以书面形式通知成交人，其响应已被接受。

7.2.2采购人将不对成交和未成交的原因作任何解释。

7.3签订合同

7.3.1成交人应在成交通知书发出之日起7日内（具体时间、地点见成交通知书）与采购人签订合同。竞争性磋商文件、成交人的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其磋商保证金不予退还（如有）；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投设备的装运方式、交货地点及服务等作适当调整的权利。卖方必须在接到买方的变更要求后及时根据本条款提出的调整内容做出同意与否的答复。

7.4履约保证金：见供应商须知前附表。

### 8．重新采购

8.1重新采购

有下列情形之一的，将对该项目重新采购：

(1)响应截止时，供应商不足法定家数的。

(2)经磋商小组评审后有效供应商不足法定家数的。

9．纪律和监督

9．1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购响应活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通响应或者与采购人串通响应，不得与磋商小组成员串通谋取成交，不得以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。参加磋商会人员：本项目的授权委托人或法定代表人，以上人员须按时到场参加磋商会，否则响应文件不予评审。

9.3对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得与采购人或者供应商串通，滥用职权影响对响应文件的客观公正评审，磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

9.4对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5异议、投诉

详见供应商须知前附表

投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，招标投标监督管理部门将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，记入“不守信投标记录档案”，并在相关网络平台公告，同时将报请行政监管部门处理。

①一年内三次以上投诉均查无实据的；

②捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

③其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

11．解释权

11.1本竞争性磋商文件的解释权属于采购人。

11.2未尽事宜，按有关法律法规的规定执行。

# 第三章 评审办法

| 项目评审表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、初审指标 |  |  |
| 序号 | 评审内容 |  |
| 1 | 营业执照 | 有效的营业执照（或事业单位法人证书）复印件加盖供应商公章。 |
| 2 | 供应商名称 | 与营业执照（或事业单位法人证书）一致 |
| 3 | 合同履行期限 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
| 4 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 5 | 供应商资质和投标产品资质 | 符合招标公告要求 |
| 6 | 信用中国官网查询 | 符合招标公告要求 |
| 7 | 签字盖章 | 符合竞争性磋商文件要求 |
| 8 | 磋商保证金 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
| 9 | 政府采购法第二十二条 | 以投标文件中的“磋商申请及申明”为评审依据 |
| 磋商小组对磋商响应文件及供应商进行初审指标评审（初步评审），有一项不符合评审标准的，作无效标处理。 |  |  |
| 注：以上所涉及的证件复印件加盖公章放入响应文件内。 |  |  |

- 详细评审评定表

| 评审因素 |  | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（30分） |  | 30 | 投标文件通过初步评审且投标报价最低的为评标基准价（评标委员会认为低于成本价的除外），其投标报价得30分，其他投标人的投标报价得分按照以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分，得分保留两位小数，第三位四舍五入。 |
| 技术分 （70分） | 技术参数 | 30 | 加★的参数为主要参数项，有1项不满足的扣10分；其他参数有1项不满足的扣5分，技术参数项30分扣完为止； 注： - 带“★”参数应附制造商公开发布的印刷资料或技术白皮书或产品检验报告证明。 - 技术规格偏离（响应）表中最好注明页码并在证明资料中明确标记出来。 - 中标后需提供样机验证参数，虚假应标追究相关责任。 |
|  | 设备性能 | 10 | 评委会根据各供应商所投产品的性能特点与配置情况进行横向比较赋分，优的得10分，中得5分，差不得分。 |
|  | 综合评价 | 10 | 评委会根据各供应商所投产品的品牌知名度、市场占有率、技术先进性及质量保证体系等因素进行横向比较赋分，优的得10分，中得5分，差不得分。 |
|  | 售后服务 | 10 | 服务管理制度健全、保障措施完善、维保方式科学、维保内容全面、质保期满后的维保费用低廉、时间保证到位，在销售区域有售后服务机构，横向比较赋分，优的得10分，中得5分，差不得分。 |
|  | 质保期 | 10 | 在质保期2年的基础上，每增加1年得5分，满分10分。 |

备注：评标办法中涉及的所有证书等证明资料其复印件均需加盖公章胶装在响应文件中。

本项目采用综合评分法，总分为100分，按评审后综合得分由高到低顺序排列，由磋商小组推荐1-3个成交候选人，得分相同的，按最终响应报价由低到高顺序排列，得分且最终响应报价都相同的，在采购人及监督单位的监督下在开标现场由报价相同的供应商现场抽签确定排序。

1.磋商小组依据本章磋商标准规定对磋商响应文件进行评审。

2. 磋商原则

遵循公平、公正、科学、择优的原则。

3. 磋商小组组成及职责

3.1磋商小组

磋商小组由采购人依法组建。所有磋商小组成员推举产生磋商小组组长。

3.2 磋商小组的职责

磋商小组应当根据磋商办法，对磋商响应文件进行评审和比较，向采购人推荐1-3成交候选人或根据采购人的授权直接确定成交供应商。各评委独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对各自评审结果负责，并在磋商报告上签字确认。对磋商结论持有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。磋商小组成员拒绝在磋商报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意磋商结论。磋商小组应当对此作出书面说明并记录在案。

4. 磋商程序

磋商准备、初步评审（初审指标评审）、详细评审。

4.1磋商准备

磋商小组熟悉磋商工作情况：

(1)听取采购人或者其委托的采购代理机构对竞争性磋商项目情况的介绍。

(2)阅读、研究竞争性磋商文件和相关磋商资料，获取磋商所需要的重要信息和数据,至少应了解和熟悉以下内容：竞争性磋商的目标、竞争性磋商项目的范围和性质、竞争性磋商文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

(3)熟悉竞争性磋商文件规定的磋商标准和磋商方法及在磋商过程中需要考虑的相关因素。

(4)核对磋商工作用表。

4.2初步评审

符合性评审和资格评审。磋商小组依据上述标准对磋商响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，视为未通过，不得进入磋商程序，磋商响应文件作无效标处理。

4.3磋商

4.3.1由本项目磋商小组分别与各供应商进行磋商。在正式磋商前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和诚信声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合磋商要求的前提下，才能参与正式磋商。

4.3.2在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

4.3.3在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

4.3.4所有供应商在磋商时做出的所有书面承诺须由供应商法人授权代表签字。

4.4 推荐成交候选人：

4.4.1经初步评审、详细评审后，按综合得分由高到低的次序推荐1～3名成交候选人。

4.4.1成交候选人在公示期间接受社会监督，一经发现涉嫌伪造现象，将取消其成交资格，磋商保证金将予以没收（如有）。为便于对弄虚作假行为查实，更好的对成交人进行监督管理。

5.3 磋商响应文件的澄清和补正

5.3.1在磋商过程中，磋商小组应以书面形式要求供应商对所提交的磋商响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

5.3.2 澄清、说明和补正不得改变磋商响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清、说明和补正属于磋商响应文件的组成部分。

5.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

5.4 磋商结果

5.4.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交供应商外，磋商小组按照评审结果推荐 1-3名成交候选人，并标明排列顺序。

5.4.2 磋商小组完成磋商后，应当向采购人提交书面磋商报告。

5.4.3依法必须进行招标的项目，采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商,依次类推;或重新招标。

6、供应商有以下情形之一的，初步评审后其响应作废标处理：

1）串通响应或弄虚作假或有其他违法行为的。

串通响应行为是指：

（a）不同供应商的响应文件内容存在非正常一致的；

（b）不同供应商的响应报价或报价组成异常一致或呈规律性变化的；

（c）不同供应商委托同一人响应；

（d）不同供应商的响应文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

（e）不同供应商的响应文件相互混装的；

（f）不同供应商的响应文件由同一单位或同一人编制的；

（g）不同供应商使用同一人或企业资金缴纳磋商保证金（如有）；

（h）不同供应商聘请同一人或同一中介机构为其响应提供技术或经济咨询服务的；

2）逾期送达的响应文件；

3）供应商未依时提交磋商保证金或金额不足的（如有）；

4）响应文件有关内容未按规定加盖供应商印章或未经法定代表人或其委托代理人签 字或盖章的；由委托代理人签字或盖章的，但响应文件无有效的“授权委托书”原件的；

5）响应文件份数、装订、密封和标记不符合竞争性磋商文件要求的；响应文件未胶装的。

6）供应商在一份响应文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准；

7）被太和县招投标监督管理部门或行业主管部门取消投标资格并在处罚期内的；

8）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。

9） 响应文件中的报价单及其它内容相应位置处没有签字、盖章的。

10）响应文件中响应报价、设计周期或其它实质性要求不能满足竞争性磋商文件要求,或作出的承诺与竞争性磋商文件中提供的磋商申请及声明样本中相关内容相抵触或有遗漏的。

11）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

12） 供应商递交两份或多份内容不同的响应文件；。

13）响应报价高于或等于最高响应上限的。

14）响应文件中存在采购人不能接受的其它实质性条件。

15）法律、法规规定的其它情形。

7、响应文件的澄清和补正

7.1 在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

7.2澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

7.3磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

8. 适用范围 ：适用于本项目。

# 第四章 合同书（格式）

- 政府采购服务类采购合同（参考）

业主方（甲方）：

服务方（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

本项目经批准采用竞争性磋商采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方，为进一步明确双方的责任，确保合同顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

被服务方通过见证方组织的招标投标活动，经评标委员会的评审并经项目招标领导小组批准，决定将本项目采购合同授予中标人。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，买卖双方商定同意按如下条款和条件签订本合同：

1、服务、服务的名称、技术规格和数量

本合同所采购服务、服务的名称、技术规格和数量在中标人响应文件“供货及投标报价表”中有明确规定。

2、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 本项目招标文件及答疑、更正公告；

- 本项目中标公告；

- 中标人提交的响应文件及书面承诺函；

- 补充协议。

3、 合同金额

根据招标文件要求及中标人承诺，本合同的总金额为     元(人民币大写：     ),分项价格在中标人响应文件的投标报价表中有明确规定。

4、付款条件及付款方式

付款方式：安装验收合格后，甲方收到乙方出具等额的发票30日内，付设备全款的90%，余款10%为质保金，保修期为   年；在合同货物质保期满后，经结算无乙方需要承担保修费用的，甲方一次性无息支付给乙方。

5、项目完成时间

中标人应于合同签字生效后至合同执行结束，完成合同规定的全部责任与义务，提交一份完整的核查报告，由被服务方进行验收。

6、其他

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请采购管理机关调解，调解不成，按以下第（   ）项方式处理：（1）根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向阜阳仲裁委员会申请仲裁。（2）向合同交货地有管辖权的人民法院起诉。

7、合同附件及其效力

下列文件作为合同附件，与合同具有同等法律效力，顺序在前的具有优先解释权；

（1）招标文件；（2）报价文件；（3）通知书… …

8、补充

9、合同生效本合同一式六份，经甲乙双方授权代表和见证方签字盖章后立即生效。

10、合同有效期

本合同自     年   月   日至     年   月   日有效

11、本合同共叁页，壹拾壹条。

采购人（甲方）：                         中标人（乙方）：

（公章）                                （公章）

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电话：                                    电话：

年   月   日                             年   月   日

# 第五章 技术规范

一标包： 自动中药熏蒸器（儿童款）

| 1 | 货物名称 | 自动中药熏蒸器（儿童款） |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途、功能与要求 | 配合中药，供熏蒸治疗用。 |
| 4 | 认证要求 | 具备有效医疗器械注册证 |
| ★5 | 配置要求 | 可供身高140cm以下儿童做局部熏蒸（颈、肩、脊柱、下肢）和露头式全身熏蒸 |
| 6 | 主要技术参数 | 综合参数 |
| 6.1 | 治疗时间 | 0-60min |
| 6.2 | 治疗温度范围 | 30-45℃ |
| 6.3 | 最大注液量 | ≥18L |
| 6.4 | 自动进水 | 具备 |
| 6.5 | 液位检测 | 具备高中低动态检测 |
| ★6.6 | 熏蒸温度保护功能 | ≥2路独立超温保护装置，具备蒸汽温度监测控制 |
| 6.7 | 自动防干烧功能 | 具备低液位或缺液时自动防干烧功能 |
| 6.8 | 自动控温功能 | 具备 |
| 6.9 | 自动送中药蒸汽 | 具备 |
| 6.10 | 均匀治疗舱内温度 | 确保温度恒定 |
| 6.11 | 加热器 | 304工业级加热器，温度单区控制 |
| 6.12 | 显示方式 | 数码显示 |
| ★6.13 | 杀菌消毒功能 | 臭氧消毒杀菌，避免交叉感染 |
| ★6.14 | 安全功能 | 全自动电脑控制，超温、缺液报警；自动定时、漏电保护功能等 |
| ★6.15 | 外形尺寸 | 长度＜1800mm 宽度＜650mm 高度＜1000mm |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

二标包：

1、输液设备分析仪（输液泵/注射泵）

| 1 | 货物名称 | 输液设备分析仪（输液泵/注射泵） |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途 | 用于输液泵、注射泵质控； |
| 4 | 认证要求 |  |
| 5 | 配置要求 |  |
| 5.1 | 主机及附件，软件和用户手册，20ml注射器，3通鲁尔锁塑料活塞，排液管，溶液，USB数据传输线，适配器，电池充电器、电源等 |  |
| 5.2 | 一体式提手设计，便于携带 |  |
| 5.3 | 电池支持≥9小时连续运行，可随时携带操作 |  |
| 5.4 | 具备兼容各种输液泵注射泵 |  |
| 5.5 | 软件可通过PC控制设备、显示结果和打印结果 |  |
| 6 | 主要技术参数 |  |
| 6.1 | 流速测量 方法：测量一段时间的容积，计算流速； 量程：0.5ml/h-1000ml/h； 准确度：流速测量准确度流速在16ml/h至200ml/h且容积大20 ml时为读数的1 % ± 1 LSD;在实验室条件下，容积大于10 ml时为读数的 2% 土 1 LSD； 最长测试时间：电池续航10小时 |  |
| 6.2 | 容积测量 方法：直接测量容积 量程：0.06ml-999ml 准确度：流速在16 ml/h至200 ml/h且容积大于20 ml时为读数的1 % 土1 LSD。在实验室条件下，容积大于10 ml时为读数的 2 % ± 1 LSD； 最长测试时间：电池续航10小时 |  |
| 6.3 | 压力测量 在进气口测量压力 量程：0psi-45psi或以mmHg、Bar和KPa为单位的同等数值 准确度：在实验室条件下为满量程的1 % ±1 LSD。 |  |
| 6.5 | 常规技术指标：存储100次测试结果，意外断电保存测试结果，附带PC控制软件，独立电池供电，工作温度：15 °C至30 °C ，储存温度：排出所有液体时为-20 °C至+40 °C |  |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

2、电气安全分析仪

| 1 | 货物名称 | 电气安全分析仪 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途 | 电气安全检测 |
| 4 | 认证要求 |  |
| 5 | 配置要求 |  |
| 5.1 | 便携、简单易用，倾斜支架设计 |  |
| 5.2 | 融合模拟器、万用表和电气安全分析仪的功能 |  |
| 5.3 | 可更换的电源保险丝，保护现场设备 |  |
| 5.4 | 120 V时20 A的电流能力 |  |
| 5.5 | 软件可通过PC控制设备标准化测试流程、将结果与标准限值比较、生成/保存报告并提供总体数 字数据管理 |  |
| 6 | 主要技术参数 |  |
| 6.1 | 电压： 量程（电源电压）90 Vac 〜132 Vacrms, 180 V ac 〜264 V acrms 量程（可达电压）0 Vac- 300 Vac rms 精度±(2 %读数 + 0.2 V) 电压测试 电源电压和点对点 |  |
| 6.2 | 接地电阻： 模式 2端子 测试电流 >200mAac 量程 0Ω-2Ω 精度 ±（2%读数+0.015Ω） 电阻测试 接地电阻和点对点 |  |
| 6.3 | 设备电流： 模式 ACrms 量程 0A〜20A 精度 + 5 %读数+ （2个字0.2 A,取较大值） 占空比 15 A〜20 A，5分钟打开/5分钟关闭 10A〜15A, 7分钟打开/3分钟关闭， 0A〜10A连续 |  |
| 6.4 | 漏流 模式 AC + DC （T-rms值） 仅限AC 仅限DC 患者负载选择（输入阻抗）AAMlESl-1993 Fig. 1, IEC 60601: Fig 15 波峰系数 ≦3 量程 0uA 〜199.9uA ，200 uA 〜1999 uA ，2 mA 〜10mA 频率响应/精度 DC — 1 kHz ： ±（1% 读数+（1 uA或1 LSD, 取较大值）） 1 kHz 〜100 kHz ： ±（2 %读数+（1 uA或l LSD, 取较大值）） 1 kHz 〜5 kHz (电流〉1.6 mA)：±（4%读数+（1 u A或 1 LSD, 取较大值） 100 kHz 〜1 MHz：±（5%读数+（1uA或1 LSD，取较大值）） 漏电流测试 接地线（地线）、机架（外壳）、导联至地（患者）、导联至导联 （患者辅助）、导联隔离（应用部件的电源）、直接设备、直接 应用部件、替代设备、替代应用部部件、点对点 应用部分电源的测试电压 100 %电源 |  |
| 6.5 | 差分漏电流 量程 75uA 〜199uA ，200uA 〜2000uA ,2 mA 〜20 mA 精度 ±10 %读数+ （2个字或0.2 uA,取较大值） |  |
| 6.6 | 绝缘电阻 量程 0.5 MΩ 〜20 MΩ，20 MΩ 〜100 MΩ 精度 ±(2 % 读数+ 0.2MΩ) ±(7.5 %读数 + 0.2MΩ) 源测试电压 500 V de ，250 V de 绝缘电阻测试 电源-PE、AP-PE、电源PE、电源NE（非接地可触导电部件） 和AP-NE（非接地可触导电部件） |  |
| 6.7 | ECG性能波形 精度 ±2% ，±5%幅值，仅限2 Hz方波，固定为1 mV导联II级配置 波形：速率 室颤 ECG复合波形（BPM）: 30、60、120、180和240 方波（50%占空比）（Hz）： 0.125和2 正弦波（Hz）: 10、40、50、60和 100 三角波（Hz）: 2 脉冲(63 ms脉宽)：30 BPM和60 BPM |  |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

3、婴儿培养箱/辐射保暖台分析仪

| 1 | 货物名称 | 婴儿培养箱/辐射保暖台分析仪 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途、功能与要求 | 适用于婴儿培养箱/辐射保温台的质控检查。 |
| 4 | 认证要求 |  |
| 5 | 配置要求 |  |
| 6 | 主要技术参数 | 综合参数 |
| 6.1 | 主要特性 |  |
| 6.1.1 | 参数测量 | 多参数测量，可同步测量湿度、气流、噪声强 度和6个不同点的 温度（ 5个对流温度/辐射温 度、表面温度），选配的皮肤加热 器组件可测 量培养箱皮肤温度传感器 |
| 6.1.2 | 界面语言 | 中文界面，可从8种不同的语言界面中选择 |
| 6.1.3 | 检测兼容 | 兼容测试各种婴儿培养箱和辐射保暖台 |
| 6.1.4 | 标准 | 合规，符合全球标准，包括IEC 60601-1-19、 IEC60601 -2-20 和EEC60601 -2-21,和中国计量校 准规范《JJF 1260-2010》 |
| 6.1.5 | 实时显示 | 实时显示，即时判断。实时数据和测试结果 （通过/失败）即时 出现在LCD屏幕上 |
| 6.1.6 | 测试结果下载 | 无线功能，支持无线蓝牙，快速方便的下载测试结果 |
| 6.1.7 | 自动化测试 | 自动化，可创建个性化测试序列，实现自动化测试 |
| 6.1.8 | 便携性 | 便携紧凑，重量低于4Kg |
| 6.1.9 | 技术指标 |  |
| 6.2 | 物理指标 |  |
| 6.2.1 | 外壳 |  |
| 6.2.2 | 尺寸（高x宽x长， 无传感器） | 23 cm x 21 cm x 6 cm |
| 6.2.3 | 总重量 | 3.9 kg |
| 6.2.4 | 带有传感器的重量 | 1.4 kg |
| 6.2.5 | 橡胶圆盘（5） | (5) 2,5 kg |
| 6.2.6 | 手提箱 | 1.1 kg |
| 6.2.7 | 电源 |  |
| 6.2.8 | 电源适配器-通用电压 | 输入：100 V至240V,带有50HZ/60HZ适配器 输出：15 V直流电，最大电流1.3A |
| 6.2.9 | 内置可充电锂离子电池 | 7.4V, 7.8Ah，58 Wh,以30秒的采样率，电池寿命可达24小时 |
| 6.3 | 测量和测试规格 |  |
| 6.3.1 | 婴儿培养箱传感器（T1-T5） | 5个传感器 范围：0°C至50 °C 精度：土 0.05 °C 显示分辨率：0.01 °C |
| 6.3.2 | 辐射保暖台传感器（铝盘） | 5个铝制圆盘 范围：0°C至50 °C 精度：±0.2 °C 显示分辨率：0.01°C |
| 6.3.3 | 相对湿度 | 范围：0% 至 100% 精度：相对湿度土 3%RH （0%至10%非冷凝） 显示分辨率：0.1%RH |
| 6.3.4 | 气流 | 范围：在35 °C,相对湿度50%时，0.2 m/sec至2.0 m/sec 精度：+0.1 m/sec 显示分辨率：0.01m/sec |
| 6.3.5 | 噪声 | 30 dB(A)至 100 dB(A) 精度：士 5 dB（A） 显示分辨率：O.ldB(A) IEC-61672-1 2 类 31.5 Hz 至 8 kHz (二级声度计) |
| 6.3.6 | 表面温度 | -5°C 至 60°C 精度：±0.5°C 显示分辨率：0.05°C |
| 6.3.7 | 带参考温度计的皮肤温度 | 0 °C 至 50 °C 精度：± 0.05 °C 分辨率显示：0.01 °C |
| 6.4 | 环境规格 |  |
| 6.4.1 | 工作温度 | 10 °C 至 40 °C |
| 6.4.2 | 储存温度 | -20 °C 至 60 °C |
| 6.4.3 | 湿度 | 10 %至90 %非冷凝 |
| 6.4.4 | 海拔 | 2000M |
| 6.4.5 | 防水防尘等级 | IP-20 |
| 6.4.6 | 安全 |  |
| 6.4.7 | IEC 61010-1 | 过压类别无，污染等级2级 |
| 6.4.8 | IEC 61326-1 | 基础 |
| 6.5 | 电磁兼容性（EMC） |  |
| 6.6 | 无线模块列表 |  |
| 6.6.1 | FCC （美国）符合（A类） | FCC ID： X3ZBTMOD3 |
| 6.6.2 | IC （加拿大工业局）符合 | IC： 8828A-MOD3 |
| 6.6.3 | CE （欧洲）认证 | CE0051 |
| 6.7 | 无线电台 |  |
| 6.7.1 | 频率范围 | 2,412 MHz 至 2,483 MHz |
| 6.7.2 | 输出功率 | 10 mW |
| 6.8 | 界面 |  |
| 6.8.1 | 导航按钮 | 电源开/关、测试、选择、后退以及方向键 |
| 6.8.2 | 用户偏好 | 调整背光、显示亮度并设置时钟 |
| 6.8.3 | 查看验证历史 | 具备 |
| 6.8.4 | 冋看和运行分析仪上的模板 | 机载测试自动化允许普通和自定义测试模板 |
| 6.8.5 | 回看过去保存和存储的测试结果 | 具备 |
| 6.8.6 | 模板 | 数据采集和测试的持续时间和频率 |
| 6.8.7 | 选择用户偏好 | 测量单位，在笔记本电脑上査看并打印测试结果 |
| 6.8.8 | 查看电池寿命 | 指示器带显示剩余电量 |
| 6.8.9 | 界面语言 | 英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、巴西葡萄牙语， 简体中文、日语 |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

4、除颤器/经皮起搏器分析仪

| 1 | 货物名称 | 除颤器/经皮起搏器分析仪 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途 | 用于除颤仪质控； |
| 4 | 认证要求 |  |
| 5 | 配置要求 |  |
| 5.1 | 可选负载附件提供多种负载，；兼容Lown、Edmark、梯形、双相波和脉冲双相波除颤技术；兼容AED技术；最高级别的测量精度：±1%读数+0.1J；隔离ECG电极，适用于标准 的临床信号；可充电电池 |  |
| 5.2 | 便于携带 |  |
| 5.3 | 可充电电池 |  |
| 5.4 | 内置起搏器品牌选项； |  |
| 5.5 | 软件可通过PC控制设备、显示结果和打印结果 |  |
| 6 | 主要技术参数 |  |
| 6.2 | 能量输出测量：兼容除颤器波形:Lown、Edmark、梯形、直流双相和交流脉冲双相 自动量程测量：0.1 J 〜600J 精度：0.1J 〜360 J： ± 1 %读数+0.1 J360J 〜600J: ± 1 %读数+0.1 J，典型值。注：对于脉冲双相除颤器，规定的精度：两种量程均为土（1.5%读数+0.3 J） 负载电阻：50Ω 精度：1%。非感性（＜ 2 u H） 充电时间测量： 量程：0.1s-100s 精度：± 0.05 s,典型值 同步测试（心脏复律） 远迟时间测量 时序窗口： ECGR波形峰值至除颤器脉冲峰值 量程：-120 ms至380 ms；先从120 ms开始测量至R波形峰值至高达380 ms，随后是R波形测量自动除颤器测试ECG波形 正常窦性心律：10 BPM〜300 BPM, 1 BPM步长 室颤：粗调和微调 单形室性心动过速：120 BPM〜300 BPM, 1 BPM步长 多形室性心动过速：5种类型 心脏收缩 |  |
| 6.3 | ECG波形 ECG通用技术指标：导联配置12引脚模拟；RA、LL、LA、RL和V1-6独立输出 引脚间阻抗：1000Ω 心率精度：1%标称值 ECG幅值 参考导联：导联11（默认）或导联I 设置：0.05 mV 〜0.45 mV,步长 0.05 mV 和 0.5 mV 〜5 mV，步长 0.05 mV 精度：土 2 %设置（导联II）, ±5 %所有其它导联和除颤器胸电极 ECG正常窦律 速率：10BPM 〜360BPM, 1 BPM步长 除颤器输入负载的ECG 同导联II幅值，但限制为±4 mV ECG性能波 方波：2 Hz和0.125 Hz 三角波：2 Hz和2.5 Hz 正弓玄波：0.05 Hz、0.5 Hz、5 Hz、10 Hz、40 Hz、50 Hz、60Hz> 100 Hz、150 Hz和200 Hz 脉冲：30 BPM和60 BPM, 60 ms脉冲宽度 R波检测 波形：Haver-triangle 速率：30 BPM、60 BPM> 80 BPM、120 BPM^ 200 BPM和250 BPM 宽度：8 ms> 10 ms> 12 ms和20ms 〜200 ms, 10 ms步长 精度:± 1 %设置0.2 mV 抗扰性 正弦波，工频：50 Hz或60 Hz(± 0.5 Hz)，幅值：OmV 〜10mV(步长0.5 mV ±5%) 心率失常选项 与起搏器交互（仅限Impulse 7000DP） 室上性 早搏 室性 传导 经静脉起搏，起搏器峰值和宽度可选 |  |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

5、生命体征模拟仪

| 1 | 货物名称 | 生命体征模拟仪 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途 | 用于监护仪质控 |
| 4 | 认证要求 |  |
| 5 | 配置要求 |  |
| 5.1 | 各参数传感器计精度满足计量规程要求 |  |
| 5.2 | 体积小、轻便、具有集成可充电锂电池 |  |
| 5.3 | 多功能模拟仪测试心电图(包括胎儿心 电图与心律失常)、呼吸、体温、有创血压、 心输出量/心导管、无创血压、血氧饱和度以及 Rainbow多波长波形 |  |
| 5.4 | 板载可自定义患者预设与自动定序，可进行快 速/方便的测试 |  |
| 5.5 | PC接口软件提供可自定义的程序/检查清单，远程PC控制测试设备以及数据传输 |  |
| 6 | 主要技术参数 |  |
| 6.1 | 正常窦性心律波形 ECG参考 指定的心电图幅值用于导联II （校准），从R波基线到峰值。所有其他导联均与之成比例 正常窦性心律 12导联配置，且独立输出参考至右脚（RL）。输出到10个通用 心电图导联线，用不同颜色标记AHA与IEC标准 高值输出 0.2 V/mV 土 BNC连接器上可用心电图幅值设置的5 % 幅值 0.05 mV至IJ0.5 mV （以 0.05mV 递増）；0.5 mV到5mV （以 0.25 mV递增） 幅值精度 ±（2 %设置 + 0.05 mV） ECG速率 10 BPM -360 BPM, 1 BPM 步长 心率精度 ±1%设置 ECG波形选择 成人（80毫秒）或小儿（40毫秒）QRS用时 ST段抬高 仅成人模式。-0.8mV - +0.8mV（以0.1mV递增）其他增量：+0.05mV到-0.05mV 开机默认 60 BPM、1.0mV，成人QRS及0 mV的ST段抬高 |  |
| 6.2 | 起搏器波形 起搏器脉冲 幅值 0（关）、± 2、±4、±6、±8、± 10、± 12、± 14、 ± 16、± 18、士 20、± 50、± 100、± 200、±500 及± 700mV，用于导联11（参考导联） 精度 参考导联II: ±（5%设置+ 0.2mV） 所有其他导联：土 （10 %设置+ 0.4 mV） 起搏器脉冲宽度 0.1 ms> 0.2 ms> 0.5 ms> 1 ms 和 2 ms ± 5% 起博性心律失常 心房80 BPM 异步75 BPM 需要频繁的窦性脉动 需要偶尔的窦性搏动 房室顺序 刺激无效（一次） 无功能 开机默认 幅值5mV，宽度1毫秒，心房波形 |  |
| 6.3 | 心律失常 基线正常窦性心律 80 BPM PVC病灶 左侧病灶，标准定时（除非指定 室上心律不齐 房颤（粗或细）；房扑；窦性心律不齐；漏搏（一次）；房性心动过速;发作性心房心动过速；窦性心律；以及室上心动过速 早搏心律不齐 早搏心房收缩（PAC）；早搏窦性收缩（PNC）; PVC1左心室；PVC1云心室，早期；PVC1左心室，RonT; PVC2右心室; PVC2右心室，早期；PVC2右心室，RnnT；以及多源性PVC 室性心律不齐 每分钟PVC6、12或24;频繁的多源性PVC;二联脉；三联脉；多个PVC（—次进行2、5或11个PVC）;单心室心动过速（120至IJ300BPM，以5BPM递增）；多心室心动过速（5种类型）;颤室（粗或细）; 及心率停止 传导缺陷 一、二或三级心传导阻滞；以及右或左束支阻滞 高级心脏生命支持 可电击无脉停搏心律 室颤（粗），室颤（细），不稳定的多形室性心动过速 不可电击无脉停搏心律 心脏收缩 症状性心动过缓 窦性心动过缓（< 60 BPM） 二度房室传导阻滞，默比兹I型 二度房室传导阻滞，默比兹n型 完全/三度房室传导阻滞 右束支传导阻滞 左束支传导阻滞 高级心脏生命支持（续） 症状性心动过速：规则窄复杂心动过速（QRS < 0.12秒） 窦性心动过速〉150BPM 室上心动过速 症状性心动过速：规则宽复杂心动过速（QRS>0.12秒） 窦性心动过速〉150 BPM 传导异常的室上心动过速SVT 不规则心动过速 ： 房颤（粗和细），房扑，不稳定的单形室性心动过速（120 BPM至300 BPM）、尖端扭转型室速/多形室性心动过速 （QT间隔长） |  |
| 6.4 | 心输出量 导管类型 Baxter Edwards, 93a-131 -7f 校准系数 0.542 (0°C汪入)，0.595 (24°C注入) 血温度 36 C(98.6°F)〜38 °C (100.4 °F) ± 0.2°C,步长为 1°C 注入量 10 cc 心出量 每分钟2.5、5、10升，土 7.5% 错误注入曲线 可用模拟波形 左右分流曲线 可用模拟波形 校准脉冲 1.5°1 秒 连接器 环形DIN 7引脚 开机默认 每分钟5升，0°C注入，37°C血液温度 |  |
| 6.5 | 心电性能测试 幅值 0.05 mV至0.5 mV（以0.05 mV递增）0.5 mV至5 mV（以0.25 mV递增） 脉波 30 BPM、60 BPM, 60 ms脉宽 方波 0.125 Hz、2 Hz、2.5 Hz 三角波 0.125 Hz> 2 Hz、2.5 Hz 正弦波 0.05 Hz> 0.5 Hz> 1、2Hz> 5 Hz> 10Hz> 25 Hz、30 Hz、40Hz^ 50 Hz> 60 Hz、100 Hz和 150 Hz R波检测 波形：三角波脉冲 速率：30BPM、60 BPM> 80 BPM、120 BPM> 200 BPM和250 BPM 宽度：8 ms 〜20 ms，步长2 ms; 20 ms 〜200 ms,步长 10 ms 宽度精度 ±（1% 设置 +lms） QRS检测 宽度:8 ms 〜20 ms，步长2 ms； 20 ms 〜200 ms,步长 10 ms 宽度精度:±（1 %设置 + 1 ms） 速率：30 BPM、60 BPM、80 BPM> 120 BPM、200 BPM和250 BPM R波上坡：0.875幅值，0.4375 x 宽度 R波下坡：全幅值，0.5 x宽度 S波上坡：0.125幅值，0.0625 x 宽度 高T波抑制 波形：QT间隔350毫秒，T波宽度180毫秒，T波形（1/2）正弦波 幅值：0%到150%参考导联幅值（以10%递增） 速率：80 BMP 心率精度 ±1%设置 幅值精度 ±（2%设置+0.05mV） |  |
| 6.6 | 无创血压 压力单位 mmHg 或 kPa 血压计（压力计） ProSim 8 量程：10 mmHg到400 mmHg 分辨率：0.1 mmHg 精度：±（0.5 %读数 + 0.5 mmHg） ProSim 8P 量程：0-400mmHg 分辨率：0.1 mmHg 精度：0 mmHg to 300 mmHg ±0.75 mmHg 300 mmHg to 400 mmHg ±(0.5% reading + 0.5 mmHg) 压力源 目标压力范围 20 mmHg 〜400 mmHg 分辨率 1 mmHg 无创血压模拟 脉冲 500ml无创血压系统中最大2毫米汞柱 移动空气量 最多1.25 ml 模拟（收缩/舒张压［MAP］） 成人：60/30(40)、80/50 (60)； 100/65 (77)； 120/80(93)； 150A00(117)和200/150 (167)及255/195 (215) 新生儿：35/15 (22)； 60/30 (40)； 80/50 (60)； 100/65(77)； 120/80 (93)和 150/100 无创血压（续） 可重复性：lml最大心率：可达到240 BPM,脉冲可达1 ml 同步：正常窦性心律：30BPM〜240BPM ，1.25 ml最大心率：180 BPM 同步：心律失常 ，房性早搏（PAC）、室性早搏（PVC）、房颤和漏搏 漏泄测试 目标压力：20 mmHg 〜400 mmHg 用时：0:30 min〜5:00分钟：步长为30秒 泄漏率：0 mmHg/分钟 〜200 mmHg/分钟 释压测试范围 100 〜400 mmHg |  |
| 6.7 | 血氧仪Sp02光学发射器和探测器（可选） %O2 量程：30 % 〜100% 分辨率：1% %O2精度 对于Oximeter制造商的R曲线： UUT特定范围内的饱和度±（1个+指定的UUT精度） UUT特定范围之外的饱和度 单调性，未指定精度 对于 Fluke Biomedical R曲线： 91 %〜100 % ± （3个+指定的UUT精度） 81 %〜90 % 土（5个+指定的UUT精度） 71 %〜80 % ± （7个+指定的UUT精度） 低于7 %单调性，未指定精度 心率 30 BPM-300 BPM，步长为1BPM。血氧仪SpO2光学发射器和探测器与ECG率同步，延迟为150 ms. 传递：检测器电流与LED 电流的比率，以百万分 之几来表示（ppm） 量程:0ppm-300.00ppm 分辨率:0.01 ppm 精度:兼容监护仪+50%/30%，其他仪器未指定 按手指尺寸于颜色选择：深色、粗手指，中等大小的手指、浅色、细手指、新生儿的脚 脉冲幅值 量程：0 %〜20.00 % 分辨率：0.01% 干扰 呼吸：量程：0%〜5 %的传输，分辨率：1%，速率：所有ProSim呼吸模拟设置 环境光：量程：0至5X透射光，分辨率：IX，频率：DC、50 Hz、60 Hz和 1 kHz 〜10 kHz,步长为 1 kHz |  |
| 6.8 | ECG伪差 类型 50Hz> >~60 Hz,肌肉、基线漂移、呼吸 大小 对于每个导联，25%、50%、100%的正常窦性R波 导联选择 全部、RA、LL、LA、VI、V2、V3、V4、V5、V6 |  |
| 6.9 | 胎儿/母亲ECG 胎儿心率（固定） 60BPM-240BPM，1 BPM步长 胎儿心率（宫内压） 开始为140 BPM，然后随压力为变化 宫内压波形 匀减速、早期减速、晚期减速及匀加速 波形时长 90秒，钟形压力曲线，从0毫米汞柱到90毫米汞柱并返回到0 宫内压时段 2分钟、3分钟或5分钟；以及手动 默认设置 FHR 120 BPM,匀减速波，手动 |  |
| 6.10 | 有创血压 通道 2个，每个均可单独设置唯一参数，并可单独与其他信号绝缘 输入瑜出阻抗 300 Ω ± 10% 激励器输入范围 2〜16 V峰值 激励器输入频率范围 DC 〜5000 Hz 传感器灵敏度 5(默认)或40 uV/V/mmHg 压力精度 ±（1%设置+1mmHg）精度，仅在直流激励情况下保证此精度 静态压力 -10 to + 300 mmHg，步长 1 mmHg 压力单位 mmHg 或 Kpa 动态波形 类型（默认压力） 动脉(120/80） 挠动脉（1扇0） 左心室(120/00) 右心室（25/00） 肺动脉（25/10） 肺动脉楔压（10/2） 右心房（中心静脉或CVP） （15/10） 压力可变性 收缩与舒张压均独立可变，步长1毫米汞柱 Swan-Ganz 序列 右心房、右心室_、肺动脉（PA）、肺动脉楔压（PAW） 心导管 腔室 主动脉、肺动脉瓣与―尖瓣 呼吸干扰波 动脉、挠动脉与左心室 增加5 %〜10% 其他_ 5 mmHg或 10 mmHg BP输出 环形DIN 5引脚 开机默认 0 mmHg |  |
| 6.12 | 呼吸 速率 0 （OFF） > 10 BrPM -150BrPM 步长 IBrPM 波形 正常或通气 比率（吸气:呼气） 正常: 1:1、1:2、1:3、1:4、1:5 通气：1:1 电阻变化 0.00 Ω〜1.00 Ω ,步长0.05 Ω ; I Ω 〜5 Ω ,步长0.25 Ω ） 精度增量 ±（3 %设置 + 0.05 Ω） 基线 500Ω 1000 Ω （默认）、1500 Ω、2000 Ω导联I、II、III 精度基线 ±5% 呼吸导联 LA或LL （默认） 呼吸暂停选择 12秒 、22秒或32秒（一次性事件）或持续（呼吸暂停开=呼吸关） 开机默认 20 BrPM,增量 1.0 Q |  |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

三标包：

1、近红外组织血氧参数无损监测仪

| 1 | 货物名称：近红外组织血氧参数无损监测仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量： 1套 |  |
| 3 | 产品用途、功能与要求：对患者脑氧饱和度（rSO2）、脉搏氧饱和度（SPO2）、脉率（PR）进行监测并发出警报 |  |
| 4 | 认证要求： 具备有效医疗器械注册证 |  |
| 5 | 主要配置：主要由监护主机、多通道集线器、集线器固定夹、信号处理器和传感器组成 |  |
| 6.1 | 监测参数 |  |
| 6.1.1 | 仪器通道数 | ≥2个 |
| 6.1.2 | 监测部位 | 监测脑组织、肌肉组织等局部组织的血氧信息 |
| 6.1.3 | 模块扩展 | 后期根据需要，可支持模块扩展 |
| 6.1.4 | 局部组织血氧饱和度（THI）测量范围及精度 | 0～3.0，误差≤±0.5 |
| ★6.1.5 | 刷新频率 | ≤3s/次 |
| 6.1.6 | 伪差排除 | 自动 |
| 6.1.7 | 抗干扰 | 肌电过滤、抗工频干扰，抗高频电刀干扰，抗肌电干扰 |
| 6.1.8 | 脑氧显示范围 | ≥0～99.9% |
| 6.2 | 配置参数 |  |
| ★6.2.1 | 组织氧传感器 | ≥2个 |
| ★6.2.2 | 组织氧传感器类型 | 可重复使用非一次性 |
| 6.2.3 | 测量方式 | ≥3波长 |
| 6.2.4 | 脑氧趋势图 | 实时脑氧指数展示，同时展示脑氧值的变化曲线图 |
| 6.2.5 | 测量回放 | 具备 |
| 6.2.6 | 回放操作 | 具备 |
| 6.2.7 | 操作方式 | 触屏+按键 |
| 6.2.8 | 数据存储 | ≥40H |
| 6.2.9 | 数据导出 | 具备 |
| ★6.2.10 | 备用电源 | 具备电池工作时间≥2小时 |
| 6.3 | 显示及其他功能 |  |
| 6.3.1 | 显示屏幕 | ≥8英寸 |
| 6.3.2 | Mark点 | 测量过程中可设置Mark点，且可对mark点进行自定义编辑 |
| 6.3.3 | 报警功能 | 设置高、低限报警数值可调，具备声光报警功能 |
| 7 | 售后服务要求： |  |
| 7.1 | 400或800售后服务专线 | 具备 |
| 7.2 | 制造商具有专门售后服务部门 | 具备 |
| 7.3 | 整机原厂质保 | 整机2年，包含全部部件 |
| 7.4 | 保修响应时间 | 报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时 |
| 7.5 | 售后服务承诺书 | 制造商售后服务承诺书 |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 若有耗材： | 按每人份单独报价 |

四标包：

1、（联体式）牙科综合治疗机

| 1 | 货物名称 | （联体式）牙科综合治疗机/种植牙椅 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| ★3 | 产品用途、功能与要求 | 供口腔科作种植牙专业使用。 |
| 4 | 认证要求 | 具备有效医疗器械注册证 |
| ★5 | 配置要求 | - 进口高速气涡轮手机 2套 - 进口气动马达手机（含直弯机头） 1套 - 内置式LED光固化机 1套 - 内置式LED光纤洁牙机 1套 - LED 口腔灯种植豪华无限极调光口腔灯（手动，感应开关均可） 1套 - 三用枪（冷、热） 给水温度 40°±5° 各 1 支 - 可拆卸式痰盂 1套 - 可电动升降移动小推车操作台 1套 - 不锈钢器械盘带气锁定位，配硅胶垫 1套 - 17寸观片灯 1套 |
| 6 | 主要技术参数 | 综合参数 |
| 6.1 | 气源气压 | 0.5～0.8Mpa |
| 6.2 | 水源水压 | 0.2～0.4Mpa |
| 6.3 | 自动恒温给水系统 | 具备 |
| 6.4 | 供电电压 | AC24V |
| 6.5 | 给水盒容量 | 200ml |
| 6.6 | 水温范围 | 45°±5° |
| 6.7 | 自动冲盂给水系统 | 具备 |
| 6.8 | 冲盂时间 | 可设置 |
| 6.9 | 净水瓶系统 | 可转换净水瓶系统 |
| 6.10 | 净水系统水压 | ≥0.1Mpa |
| 6.11 | 强吸唾器 |  |
| 6.11.1 | 输入气压 | 0.4 Mpa |
| 6.11.2 | 气压真空度 | ≥10Kpa |
| 6.11.3 | 抽水速率 | ≥1100 ml/min |
| 6.12 | 弱吸唾器 |  |
| 6.12.1 | 输入水压 | ≥0.2 Mpa |
| 6.12.2 | 水压真空度 | ≥27 Kpa |
| 6.12.3 | 抽水速率 | ≥500 ml/min |
| 6.13 | 控制系统 | AC24V 安全直流电压控制系统 |
| 6.14 | 强弱吸材料 | 强、弱吸头铝制材料 |
| 6.15 | 调节吸力开关 | 具备 |
| 6.16 | 多功能脚踏 | 水汽分离踏板 |
| 6.17 | 牙椅升降、靠背控制 | 球型控制 |
| 6.18 | 观片灯 | AC24V LED 观片灯 |
| 6.19 | 观片灯功率 | ≥6W |
| 6.20 | 观片灯表面温度 | ≤40℃ |
| ★6.21 | LED 口腔灯 | 无限极调光口腔灯（手动，感应开关均可） |
| 6.22 | 痰盂 | 可拆卸，180° 旋转 |
| 6.23 | 电机 |  |
| 6.23.1 | 上电机 | 低压静音直流电机，DC24V，4.2Amp |
| 6.23.2 | 推力 | ≥4000N |
| 6.23.3 | 行程 | ≥150mm |
| 6.23.4 | 功率 | ≥75W |
| 6.23.5 | 下电机 | 低压静音直流电机，DC24V，4.2Amp |
| 6.23.6 | 推力 | ≥8000N |
| 6.23.7 | 行程 | ≥150mm |
| 6.23.8 | 功率 | ≥75W |
| 6.24 | 坐垫、靠背材料 | PU 材料椅垫、靠背，卫生型无缝隙设计 |
| 6.25 | 头枕架 | 两节式，320 度转动头枕架 |
| 6.26 | 椅架位椅架拉距 | 410mm-850mm |
| 6.27 | 触摸感应按键 | 主控，副控按键 |
| 6.28 | 医生坐椅 | 金属底座，不锈钢升降气杆，座椅靠背 采用大靠背（一次注塑成型） |
| ★6.29 | 下挂器械盘（移动小推车） | 可电动升降，配有 17寸观片灯。进口电机。 |
| 6.30 | 不锈钢器械盘 | 带气锁定位，配硅胶垫 |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件（需提供原厂售后服务承诺书，加盖公章）； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

2、超声骨刀

| 1 | 货物名称 | 超声骨刀 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途、功能与要求 | 适用于骨外科手术、上颚窦提升手术、牙周手术、根管手术、齿科矫正手术 。 |
| 4 | 认证要求 | 具备“进”字有效医疗器械注册证 |
| ★5 | 配置要求 | - 2支光纤手柄 - 工作尖一套(8支) - 工作尖消毒盒一套 - 蓝牙脚控开关一套 |
| 6 | 主要技术参数 | 综合参数 |
| 6.1 | 操作面板 | 触控面板 |
| ★6.2 | 手机握柄 | LED 光纤 |
| 6.3 | 脚控开关控制 | 有线 + 无线 |
| 6.4 | 工作刀头材料 | 涂氮化钛金属 |
| 6.5 | 特殊模式 | 锤切安全模式 |
| 6.6 | 功能模式 | 提供多种选择 |
| 6.8 | 工作频率 | 26KHz--32KHz |
| 6.9 | 蠕动流量 | 25-100ml/min |
| 6.10 | 光纤带灯手机线长度 | ≥250cm |
| 6.11 | 脚踏开关线长度 | ≥250cm |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| ★7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件（需提供原厂售后服务承诺书，加盖公章）； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

3、热牙胶充填机（仪）

| 1 | 货物名称 | 热牙胶充填机（仪） |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途、功能与要求 | 适用于加压及充填牙根管。 |
| 4 | 认证要求 | 具备“进”字有效医疗器械注册证 |
| ★5 | 配置要求 | 1、工作尖：3支 2、 20G银针 ：2支 23G银针 ：2支 25G银针 ：2支 3、针头保护套：5个 4、同品牌牙胶子弹100*1：1瓶 |
| 6 | 主要技术参数 | 综合参数 |
| 6.1 | 设计 | 协热器部分和回填牙胶部分为无线分体式设计 |
| 6.2 | 工作模式 | ≥4个工作模式 |
| 6.3 | 协热器部分 |  |
| 6.3.1 | 充电时间 | ≤3个小时 |
| 6.3.2 | 使用寿命 | ≥500次 |
| 6.3.3 | 工作时长 | 充电可连续工作80分钟 |
| 6.3.4 | 电量及温度 | LED屏幕实时显示 |
| 6.3.5 | 温度误差 | ≤10% |
| ★6.3.6 | 加热开头 | 手柄设加热开头≥2个，方便左右手的操作 |
| ★6.3.7 | 加热时间 | 加热至设定温度≤2秒钟 |
| 6.3.8 | 冷却时间 | 10秒钟即可冷却 |
| ★6.3.9 | 工作尖 | ≥10种不同型号、锥度的工作尖可供选择，包括热牙髓活力测试工作尖，工作尖可多角度旋转，工作尖为软性，能够进入细弯根管进行操作 |
| 6.3.10 | 电池 | 锂电池 3.7V |
| 6.4 | 回填牙胶部分 |  |
| 6.4.1 | 加热时间 | 30秒内加热到指定温度 |
| 6.4.2 | 充电时间 | ≤3个小时 |
| 6.4.3 | 使用寿命 | 可充电300--500次 |
| 6.4.4 | 单次最大连续使用时间 | ≥120分钟 |
| 6.4.5 | 电量及温度 | LED屏幕实时显示 |
| ★6.4.6 | 工作尖设计 | 纯银工作尖可360°旋转 |
| 6.4.7 | 注压牙胶规格 | ≥3个规格 |
| 6.5 | 配置 |  |
| 6.5.1 | 工作尖 | ≥3支 |
| 6.5.2 | 20G银针 | ≥2支 |
| 6.5.3 | 23G银针 | ≥2支 |
| 6.5.4 | 25G银针 | ≥2支 |
| 6.5.5 | 针头保护套 | ≥5个 |
| 6.5.6 | 同品牌牙胶子弹 | ≥100个 |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件（需提供原厂售后服务承诺书，加盖公章）； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

4、根管预备机

| 1 | 货物名称 | 根管预备机 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途、功能与要求 | 适用于牙科根管治疗。 |
| 4 | 认证要求 | 具备“进”字有效医疗器械注册证 |
| 5 | 配置要求 | - 1，控制单元 ：1组 - 2，带线马达手持件及连接器：1组 - 3，6：1反角弯机头：2把 - 4，手机支架:1组 - 5，F型喷嘴（用于润滑）：1只 - 6，扭矩卡:1只 |
| 6 | 主要技术参数 | 综合参数 |
| 6.1 | 控制主机参数 |  |
| 6.1.1 | 扭矩范围 | 连续旋转状态下0.6-4.0Ncm |
| 6.1.2 | 速度范围 | 连续旋转状态下250-1200rpm |
| 6..1.3 | 充电时间 | 大约5小时 |
| 6.2 | 反角手机 |  |
| 6.2.1 | 齿轮比例 | 6:1 |
| 6.2.2 | 锉轴附件尺寸 | 直径2.35mm |
| 6.2.3 | 牙锉柄部的最小适合长度 | 11 mm |
| 6.2.4 | 牙锉最大总长 | 46 mm |
| 6.2.5 | 卡盘类型 | 推动按钮 |
| 6.2.6 | 重量 | ≤40g |
| 6.3 | 功能和特点 |  |
| 6.3.1 | 开关按钮 | 在马达手柄上 |
| 6.3.2 | 机头 | 微型反角机头 |
| ★6.3.3 | 控制方式 | 马达手柄按钮控制，无需脚踏板 |
| ★6.3.4 | 单支锉根管成型 | 支持单支锉根管成型，双向旋转动力装置 |
| ★6.3.5 | 程序 | 预编程的有6个程序，此外还可个性化设置多个程序（适用于市面上的其他品牌锉） |
| 6.3.6 | 旋转锉型号 | 高辨识度，颜色标记 |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件（需提供原厂售后服务承诺书，加盖公章）； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

5、根尖定位仪

| 1 | 货物名称 | 根尖定位仪 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 产品用途、功能与要求 | 适用于用于测量牙根尖位置的电子设备。 |
| 4 | 认证要求 | 具备“进”字有效医疗器械注册证 |
| ★5 | 配置要求 | 由主机、充电器、测量电缆、唇夹、连接钩（≥2）等组成 |
| 6 | 主要技术参数 | 综合参数 |
| ★6.1 | 屏幕类型 | 彩色LED |
| 6.2 | 电源 | AAA 1.2V 1000mAh镍氢可充电电池 |
| 6.3 | 外部充电器 |  |
| 6.4 | 输出电压及电流 | 6V DC ± 5%, 1000 mA |
| 6.5 | 安全标准 | 设备符合IEC60601-1安全标准 |
| 6.6 | 功能和特点 |  |
| 6.6.1 | 音量反馈 | 4种不同大小的音量反馈，器械前进的过程中提供双提醒 |
| ★6.6.2 | 多频根管测量技术 | 在干燥和湿润的根管中都可以工作:精确度不受是否冲洗或者根管中不同的冲洗液体所影响无需校准，也不需要零点调节：随时可以使用 |
| 6.6.3 | 超轻便携 | 体积小、重量轻，便于放置 |
| 6.6.4 | 自动关闭功能 | 3分钟未使用，自动关闭 |
| ★6.6.5 | 尺寸 | ≤70*60*20mm |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件（需提供原厂售后服务承诺书，加盖公章）； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

五标包：立式压力蒸汽灭菌器

| 1 | 货物名称 | 立式压力蒸汽灭菌器 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1 套 |
| 3 | 产品用途、功能与要求 | 适用于可耐压力、耐高温蒸汽的医疗器械灭菌。 |
| 4 | 认证要求 | 具备有效医疗器械注册证 |
| 5 | 配置要求 |  |
| 6 | 主要技术参数 |  |
| 6.1 | 机器材质与结构 |  |
| 6.1.1 | 材质 | 不锈钢 |
| 6.1.2 | 密封圈类型 | 径向自胀 |
| 6.1.3 | 高温防烫保护结构 | 具备 |
| 6.1.4 | 拨杆弹盖结构 | 具备 |
| 6.1.5 | 万向脚轮 | 带刹车的万向脚轮 |
| 6.2 | 机器控制系统设计 |  |
| 6.2.1 | 压力安全联锁 | 有压状态下上盖无法打开 |
| 6.2.2 | 缺水自动补水 | 具备，补水完毕后自动恢复加热 |
| 6.2.3 | 报警系统 | 具有声光报警系统，缺水、灭菌结束蜂鸣提示 |
| 6.2.4 | 超温控制 | 超温自动控制和安全阀超压自泄 |
| 6.2.5 | 废气处理系统 | 静音设计，自带废气处理系统，蒸汽内循环 |
| 6.2.6 | 冷空气自动排出 | 具备灭菌过程中冷空气自动排出功能 |
| 6.2.7 | 排汽选择 | 灭菌结束有自动排汽或手动排汽供选择 |
| 6.3 | 接口、程序与显示 |  |
| 6.3.1 | 触摸液晶显示屏 | 具备 |
| 6.3.2 | 自定义程序设定 | 具备 |
| 6.3.3 | 存储 | 有USB端口，可将灭菌记录拷贝U盘保存 |
| 6.3.4 | 打印 | 实时打印功能，记录灭菌过程数据 |
| 6.3.5 | 使用次数记录功能 | 具备 |
| 6.3.6 | TT/PT温度、压力测试验证接口 | 具备 |
| 6.4 | 机器工作参数 |  |
| 6.4.1 | 最大压力 | 0.25Mpa |
| ★6.4.2 | 最高温度 | 138℃ |
| 6.4.3 | 调节范围 | 105-135℃范围内任意设置 |
| ★6.4.4 | 控温精度 | ±0.5℃ |
| 6.4.5 | 保温时间 | ≤999mim |
| ★6.4.6 | 容 积 | 100L |
| 7 | 售后服务 |  |
| 7.1 | 具备400或800售后服务专线； |  |
| 7.2 | 保修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时； |  |
| 7.3 | 整机原厂质保：整机2年，包含全部部件； |  |
| 7.4 | 售后服务承诺书：制造商售后服务承诺书； |  |
| 8 | 特别约定 |  |
| 8.1 | 易耗件单独报价 |  |

# 第六章  响应文件格式

正本/副本

太和县中医院零星医疗设备采购项目   标包

响 应 文 件

供应商名称：                                    （盖章）

供应商地址：

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

1.磋商申请及声明

致      （采购人）      ：

我方收到贵方关于“                 ”的竞争性磋商文件，完全理解竞争性磋商文件的所有内容。决定响应本项目，据此我方承诺如下：

- 一、我方的响应文件在响应截止日后90日历天内保持有效。

- 二、我方在参与响应前已仔细研究了竞争性磋商文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此竞争性磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意竞争性磋商文件的相关条款，放弃对竞争性磋商文件提出误解和质疑的一切权利。

- 三、我方声明响应文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与响应有关的任何其它数据或信息。

- 四、我方理解贵方不一定接受最低报价的响应。

- 五、我方同意如在本项目磋商会后、响应有效期之内撤回响应，或成交后未在规定期限内签订合同的，贵方将不退还磋商保证金（如有）。

- 六、我方如果成交，保证履行响应文件中承诺的全部责任和义务，切实履行采购合同中的全部条款并按照《竞争性磋商文件》的要求向采购代理公司足额交纳代理服务费。

- 七、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方响应货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的响应报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

- 八、我方声明：完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，完全同意合同条款的各项内容。

- 九、与本响应有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：              电话：              传真：

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

2.法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我               （姓名）系                          （响应单位名称）的法定代表人，现授权委托                （姓名）在为我公司的代理人，以本公司的名义参加     （项目名称、项目编号）       的响应活动。代理人参加磋商、询标、最终报价过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权转委托。

特此委托。

附：身份证

供应商（公章）：

法定代表人：（签字或盖章）：

授权委托代理人签字：

年    月    日

说明：法定代表人亲自办理响应事宜的，无需提交本证明书。

- 3.投标保证金

保证金有关证明材料

1、供应商基本账户开户许可证的复印件（如有）：

- 报价一览表

4.1  报价一览表

货币单位：人民币元

| 项目名称 |  | 标包 | 标包 |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应总报价 （元） | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 合同履行期限 | 日历天 |  |  |
| 品牌 |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

注：本表品牌与型号填写适用于一、三、五标包，二、四标包可以不填写，需在分项报价明细表中有体现。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                       日期：

- 4.2 分项报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型 号规格 | 原产地及 生产厂商 | 单 位 | 数 量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | „ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | „ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | „ |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

    - 表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

    - 表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致响应无效。

5 磋商响应表

5.1 商务响应表

| 序号 | 商务条款 | 磋商文件要求 | 供应商承诺 | 偏离 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |
| 2 | 供货及安装地点 |  |  |  |
| 3 | 供货及安装期限 |  |  |  |
| 4 | 免费质保期 |  |  |  |
| „ |  |  |  |  |

5.2 技术响应表

| 序号 | 货物名称 | 磋商文件规定的技术参 数要求 | 所投产品的品牌、型 号及技术参数 | 偏离 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| „ |  |  |  |  |

5.3  货物说明一览表

| 货物名称 |  | 品牌型号 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所投产品的技术参数及性能说明： |  |  |  |  |  |

6、资格审查表

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 设计资质等级 |  |  | 其中 | 高级工程师 |  |  |  |
|  |  |  |  | 工程师 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附法人营业执照（或事业单位法人证书）副本复印件、基本账户开户许可证的复印件（如有）。上述所有执照、证书复印件均应加盖投标人单位章。

7.响应承诺书

致（采购人名称）：

本单位已详细阅读贵单位 　                     项目竞争性磋商文件，现就参加本项目响应有关事项郑重承诺如下：

1. 本次响应提供的所有资料都是真实有效、准确完整的，并按时接受资格审查，如发现提供虚假资料或与事实不符且无低于成本的恶意报价行为，同意取消响应和成交候选人资格。

2．本次响应绝无串标、围标情形，若经查证属实，同意取消响应和成交候选人资格并承担相应的法律责任。本次采购若出现投诉，本项目拟派项目负责人将积极配合调查，否则承担相应法律责任。

3. 本次响应严格遵守交易中各项交易管理制度和交易现场纪律，服从现场工作人员管理，自觉维护招标投标市场秩序。我方派出人员若出现胡搅蛮缠、辱骂、恐吓、污告有工作人员，或不听工作人员劝阻影响市场正常工作秩序的行为,愿承担相关法律责任。

4．本次采购如我单位为成交候选人，除不可抗力外，决不因任何其它原因放弃成交候选人资格，否则承担相应法律责任。

5. 我单位成交后，严格按照竞争性磋商文件和响应文件的约定进行签订合同，否则承担相应的责任。

6. 如有行贿、受贿等违法、犯罪问题，若经查证属实，同意取消成交候选人资格。

7. 我单位已全面认真审阅了该项目全部竞争性磋商文件及其相关附件，认为该竞争性磋商文件中没有存在歧义、重大缺陷及违反国家有关规定的条款，对本次采购活动文件内容无任何异议，完全接受竞争性磋商文件的全部内容，自愿参加本项目响应活动。开标后对竞争性磋商文件内容提出任何异议，监督管理部门不予受理，否则将承担相应法律责任，且三年不参予太和县中医院采购招投标活动。

8.我单位成交后，严格按照竞争性磋商文件、响应文件及采购人的要求完成本项目建设内容及后期相关服务工作，否则将视为放弃成交资格。

出现上述情形之一的，我方愿意接受处罚并承担所有经济损失和法律责任，同意磋商保证金（如有）不予退还和一定期限内不参与太和县中医院采购招投标活动。

供应商：                           （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）

联 系  人 ：

电     话 ：

年    月    日

8. 供应商认为有必要说明的其他资料

- 信用中国官网查询截图

2）服务方案（格式自拟）

3）其它资料